## 设计验证项目清单
设计验证项目清单
项目名称 |  | DET-2126耳额温计开发 |  |  |  | 编制人 | 周毅
型号规格 |  | DET-2126 |  |  |  | 编制日期 | 2026.7.1
序号 | 验证项目 | 子项目 | 设计开发阶段 |  |  | WS/PS工作指导补充说明（依需，可不填）
|  |  | WS验证 | PS验证 | MS验证
1 | 外观 | 外观结构 | √ | √ | √
2 | 功能 | 模式切换 | √ | √ | √
3 |  | 自检功能 | √ | √ | √
4 |  | 显示数值 | √ | √ | √
5 |  | 测量功能 | √ | √ | √
6 |  | 记忆功能 | √ | √ | √
7 |  | 自动关机功能 | √ | √ | √
8 |  | 单位切换功能 | √ | √ | √
9 |  | 蜂鸣提示功能 | √ | √ | √
10 |  | 超出环境温度操作范围 | √ | √ | √
11 |  | 背光功能 | √ | √ | √
12 | 性能 | 功耗 | √ | √ | √
13 |  | 实验室准确度 | √ | √ | √ | WS、PS只测25、16、34℃环温下37/41℃黑体；
14 |  | 物温模式实验室准确度 |  | √ | √ | PS只测常温下5/80℃黑体
15 |  | 显示范围和显示分辨率 | √ | √ | √
16 |  | 物温模式显示范围 | √ | √ | √
17 |  | 电源电压变化 | √ | √ | √ | WS只测低电压
18 |  | 存储环境对精度的影响 |  |  | √
19 |  | 机械冲击 |  | √ | √ | PS只测常温下37/41℃黑体
20 |  | 蜂鸣声音量 |  | √ | √
21 |  | 机械安全 |  |  | √
22 |  | 不同距离下实验室准确度 |  | √ | √
23 | 清洁与消毒 | 清洁消毒方法学验证 |  |  | √
24 |  | 清洁消毒前后实验室准确度验证 |  |  | √
25 | 产品专标 | 专标 |  |  | √
26 | 安规和电磁兼容 | 漏电流 |  |  | √
27 |  | 耐压 |  |  | √
28 |  | 其他所有安规、EMC等项目 |  |  | √
29 | 运输 | 运输试验 |  |  | √
30 | 寿命 | 产品寿命（加速老化） |  |  | √
31 |  | 电池寿命 |  |  | √
32 |  | 按键寿命 |  |  | √
33 | 生物相容性 | 体外细胞毒 |  |  | √
34 |  | 皮肤致敏 |  |  | √
35 |  | 皮肤刺激 |  |  | √
36 | 临床 | 临床 |  |  | √
Note on H3: Administrator: 同设计验证方案日期相同
Note on C4: Administrator: 子项目，必须是当前项目里的产品有这个项目，不然就需要删掉

## 结构模块测试 (hidden)
结构验证测试用例
用例编号 | 模块名称 | 子模块名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 问题描述
唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 确定用例执行的级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 |  | 执行完该动作后程序的表现结果
JG-1 | 主机外观 | 间隙 | 按键 | 中 |  | 1.检查设备外观，查看间隙是否明显 | 按键 | 1.各按键间，按键外壳间无明显间隙，不大于0.2mm
JG-2 |  |  | 前后壳 | 中 |  |  | 前后壳 | 1.主机前后壳间无明显间隙，不大于0.2mm
JG-4 |  |  | 电池盖 | 中 |  |  | 电池盖 | 1.下盖和电池盖无明显间隙不大于0.2mm
JG-5 |  |  | 雾化杯盖 | 中 |  |  | 雾化杯盖 | 1.雾化杯盖与容器的间隙不大于0.2mm
JG-6 |  |  | 雾化杯与主机 | 中 |  |  | 雾化杯与主机 | 1.雾化杯与主机结合处的间隙不大于0.2mm
JG-7 |  | 段差 | 按键 | 中 |  | 1.检查设备外观，查看段差是否明显 | 透明片 | 1.透明片与上盖齐平，无明显突出高起，手摸上去不割手
JG-8 |  |  | 前后壳 | 中 |  |  | 按键 | 1.前后壳尺寸匹配，四周位置均无明显段差
JG-9 |  |  | 电池仓 | 中 |  |  | 前后壳 | 1.电池仓与下盖齐平，无明显突出高起，手摸上去不割手
JG-10 |  |  | 电池盖 | 中 |  |  | 电池仓 | 1.电池盖与下盖齐平，无明显突出高起，手摸上去不割手
JG-11 |  |  | 雾化杯盖 | 中 |  |  | 电池盖 | 1.雾化杯盖与雾化杯齐平，无明显突出高起，手摸上去不割手
JG-12 |  |  | 雾化杯与主机 | 中 |  |  | 雾化杯盖 | 1.雾化杯与主机结合处齐平，无明显突出高起，手摸上去不割手
JG-13 |  | 划痕 | 划痕 | 中 |  | 1.检查设备外观，查看有无明显划痕 |  | 1.上下盖，按键，电池盖等设备整体外观无明显划痕
JG-14 |  | 黑点凸点 | 黑点凸点 | 中 |  | 1.检查设备外观，查看有无明显设备表面有无明显黑点凸点等 |  | 1.上下盖，按键，电池盖等设备整体外观无明显黑点凸点
JG-15 |  | 色差 | 色差 | 中 |  | 1.检查设备外观颜色是否均匀，各组件有无明显色差 |  | 1.设备整体配色好看不突兀，同一颜色组件颜色均匀无色差
JG-16 |  | 丝印 | 按键 | 中 |  | 1.检查主机外观、按键、接口处等丝印是否清晰明确 | 按键 | 1.按键字体内容正确，丝印清晰居中
JG-17 |  |  | Type-C接口 | 中 |  |  | Type-C接口 | 1.接口处有明显丝印，内容正确，丝印清晰明确
JG-18 |  |  | 电池槽 | 中 |  |  | 电池槽 | 1.接口处有明显丝印，内容正确，丝印清晰明确
JG-19 |  |  | 主机logo | 中 |  |  | 主机logo | 1.主机机身上logo，内容正确，丝印清晰明确
JG-20 |  |  | 雾化杯刻度 | 中 |  |  | 雾化杯刻度 | 1.雾化杯上刻度正确，丝印清晰明确
JG-21 |  | 标签 | 内容 | 中 |  | 1.检查主机标签，查看内容是否清晰明确 |  | 1.主机标签内容符合标准要求，字体清晰明确
JG-22 |  |  | 褪色 | 中 |  | 1.用75%消毒酒精擦拭，查看是否褪色 |  | 1.标签内容不会褪色或消失
JG-23 | 指示灯 | 亮度 | 亮度 | 中 | 主机 | 1.指示灯亮起时，查看背光亮度是否适中 | 蓝色/白色 | 1.背光亮度适中，无过亮过暗的问题
JG-24 |  |  |  | 中 |  |  | 橙色 | 1.背光亮度适中，无过亮过暗的问题
JG-25 |  | 均匀性 | 均匀性 | 中 | 主机 | 1.指示灯亮起时，查看背光亮度是否均匀 | 蓝色/白色 | 1.背光亮度均匀，无明显部分亮部分暗的问题
JG-26 |  |  |  | 中 |  |  | 橙色 | 1.背光亮度均匀，无明显部分亮部分暗的问题
JG-27 | 按键 | 灵敏度 | 灵敏度 | 中 |  | 1.操作主机各个按键，查看按键是否灵敏 | 快速 | 1.按键灵敏，响应快速无延时
JG-28 |  |  |  | 中 |  |  | 慢速 | 1.按键灵敏，响应快速无延时
JG-29 |  |  |  | 中 |  |  | 长按 | 1.按键灵敏，响应快速无延时
JG-30 |  |  |  | 中 |  |  | 短按 | 1.按键灵敏，响应快速无延时
JG-31 |  | 力度 | 力度 | 中 |  | 1.按压主机各个按键，查看按键力度是否适中 |  | 1.按键力度适中，无过硬问题
JG-32 |  | 卡键 | 卡键 | 中 |  | 1.按压主机各个按键，查看是否出现卡键的问题 |  | 1.按键按压后，能快速复位，无卡键问题
JG-33 |  | 易用性 | 易用性 | 中 |  | 1.操作主机按键，感受使用情况 |  | 1.按键图标简单易懂，按键手感好，按键位置合理好操作
JG-34 | 电池盖 | 易用性 | 打开关闭 | 中 |  | 1.电池盖打开和关闭卡扣，方便快捷不费劲 | 主机 | 1.电池盖安装拆卸，方便快捷不费劲
JG-35 | 电池 | 易用性 | 安装 | 中 |  | 1.电池安装，方便快捷不费劲 | 安装 | 1.电池装入顺滑无阻力，方便快捷不费劲
JG-36 |  |  | 拆卸 | 中 |  |  | 拆卸 | 1.电池滑出顺滑无阻力，方便快捷不费劲
JG-37 | 接口 | type-c | 接口光滑 | 中 |  | 1.检查type-c接口，接口处是否光滑 |  | 1.接口处光滑无毛刺，手摸上去不刮手
JG-38 |  |  | 插拔力度 | 中 |  | 1.插入type-c线，查看插入拔出的力度是否适中 |  | 1.插拔type-c线力度适中，不会很紧不会很松
JG-39 |  |  | 结构固定 | 中 |  | 1.线插入的时候，稍微左右摇晃查看入type-c小板是否会移动 |  | 1.type-c小板不会移动
JG-40 |  | 弹针 | 接口光滑 | 中 |  | 1.检查弹针接口，接口处是否光滑 |  | 1.接口处光滑无毛刺，手摸上去不刮手
JG-41 |  |  | 弹针长度 | 中 |  | 1.雾化杯组件插入时，查看弹针和顶针长度是否适配 |  | 1.顶针长度突出大概是弹针的一半左右
JG-42 | 雾化组件 | 药杯 | 容量 | 中 |  | 1.给药杯注入对应容量的液体，查看刻度是否准确 | 2ml | 1.药杯刻度准确，误差不超过0.5ml
JG-43 |  |  |  | 中 |  |  | 4ml | 1.药杯刻度准确，误差不超过0.5ml
JG-44 |  |  |  | 中 |  |  | 6ml | 1.药杯刻度准确，误差不超过0.5ml
JG-45 |  |  |  | 中 |  |  | 8ml | 1.药杯刻度准确，误差不超过0.5ml
JG-46 |  |  |  | 中 |  |  | 10ml | 1.药杯刻度准确，误差不超过0.5ml
JG-47 |  | 药杯盖 | 拨动角度 | 中 |  | 1.查看药杯盖能拨动的角度 |  | 1.药杯盖拨动角度一致
JG-48 |  |  | 拨动顺滑度 | 中 |  | 1.来回拨动卡扣，查看是否顺畅 |  | 1.拨动顺畅无明显阻力
JG-49 |  | 药杯盖卡扣 | 力度 | 中 |  | 1.拨动卡扣，打开关闭药杯盖，查看力度是否适中 |  | 1.打开关闭药杯盖时，力度适中无过松过紧的问题
JG-50 |  |  | 位置 | 中 |  | 1.卡扣位置与药杯上卡扣是否对应居中 |  | 1.卡扣位置匹配，无偏移
JG-51 |  |  | 拨动角度 | 中 |  | 1.查看卡扣能拨动的角度 |  | 1.卡扣角度一致
JG-52 |  |  | 拨动顺滑度 | 中 |  | 1.来回拨动卡扣，查看是否顺畅 |  | 1.拨动顺畅无明显阻力
JG-53 |  | 雾化片 | 位置 | 中 |  | 1.雾化片位置居中 |  | 1.雾化片位置居中，牢固不会移动
JG-54 |  | 整体易用性 | 安装 | 中 |  | 1.雾化杯安装过程是否平稳顺滑方便 |  | 1.雾化杯安装顺滑、平稳、不费劲
JG-55 |  |  | 拆卸 | 中 |  | 1.雾化杯拆卸过程是否平稳顺滑方便 |  | 1.雾化杯拆卸顺滑、平稳、不费劲
JG-56 | 配件 | 面罩 | 尺寸 | 中 |  | 1.面罩尺寸大小是否符合实际要求 |  | 1.符合要求且佩戴比较舒适，无明显不适感
JG-57 |  |  | 安装 | 中 |  | 1.面罩安装过程是否平稳顺滑方便 |  | 1.面罩安装顺滑、平稳、不费劲
JG-58 |  |  | 拆卸 | 中 |  | 1.面罩拆卸过程是否平稳顺滑方便 |  | 1.面罩拆卸顺滑、平稳、不费劲
JG-59 |  | 咬嘴 | 尺寸 | 中 |  | 1.咬嘴尺寸大小是否符合实际要求 |  | 1.符合要求且佩戴比较舒适，无明显不适感
JG-60 |  |  | 安装 | 中 |  | 1.咬嘴安装过程是否平稳顺滑方便 |  | 1.咬嘴安装顺滑、平稳、不费劲
JG-61 |  |  | 拆卸 | 中 |  | 1.咬嘴拆卸过程是否平稳顺滑方便 |  | 1.咬嘴拆卸顺滑、平稳、不费劲
JG-62 | 整机 | 重量 | 重量 | 中 |  | 1.检查整机重量是否符合需求要求 |  | 1.符合需要中要求
JG-63 |  | 大小 | 大小 | 中 |  | 1.检查整机大小尺寸是否符合需求要求 |  | 1.符合需要中要求
JG-64 |  | 平整度 | 平整度 | 中 |  | 1.设备放置在水平桌面上，是否平整 |  | 1.设备四角均接触水平面，设备平整不会晃动
JG-65 |  | 晃动 | 晃动 | 中 |  | 1.摇晃设备，查看有无结构件松动产生的异响 |  | 1.无明显可见松动的现象，无异响

## 硬件模块测试 (hidden)
硬件验证测试用例
用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 问题描述
唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 确定用例执行的级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 |  | 执行完该动作后程序的表现结果
YJ-1 | COB（主板和雾化杯组件） | 丝印 | 丝印 | 中 |  | 1.查看各个COB上器件和焊盘丝印是否齐全清晰 |  | 1.COB丝印齐全清晰可辩
YJ-2 |  |  |  | 中 |  | 1.检查各个焊点焊盘丝印是否正确 |  | 1.丝印正确，无出错
YJ-3 |  | 焊盘 | 焊盘 | 中 |  | 1.焊盘进行焊接操作是否方便快捷 |  | 1.焊盘大小合适，便于焊接，焊接位置周围空旷没有很密集的元器件
YJ-4 | 供电 | 供电方式 （锂电款） | 锂电池供电 | 高 |  | 1.以下方式给设备供电，查看效果 | 锂电池供电 | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-5 |  |  | Type-C供电 | 高 |  | 1.锂电池处于以下状态下，插入适配器，查看效果 | 锂电池低电量状态 | 1.锂电池处于充电状态，能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-6 |  |  |  | 高 |  |  | 锂电池电量充足 | 1.锂电池处于充电状态，能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-7 |  | 供电方式 （干电款） | 干电池供电 | 高 |  | 1.以下方式给设备供电，查看效果 | 干电池供电 | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-8 |  |  | Type-C供电 | 高 |  | 1.干电池处于以下状态下，插入适配器，查看效果 | 无干电池 | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-9 |  |  |  | 高 |  |  | 有干电池，处于低电量状态 | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-10 |  |  |  | 高 |  |  | 有干电池，电量充足 | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-11 |  |  | 供电切换 | 中 |  | 1.干电池供电，设备开机运行状态 2.插入适配器，查看设备运行状态 3.拔掉干电池，查看设备运行状态 |  | 1.设备开机能正常运行 2.设备正常运行，无影响 3.设备正常运行，无影响
YJ-12 |  | 供电电压范围 | 锂电池口 | 高 |  | 1.设备连接稳压源，锂电池供电口供电，调节稳压源电压，查看设备有无异常 | 4.3V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-13 |  |  |  | 高 |  |  | 3.7V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-14 |  |  |  | 高 |  |  | 3.3V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-15 |  |  |  | 高 |  |  | 3.2V | 1.低电量报警
YJ-16 |  |  | 干电池口 | 高 |  | 1.设备连接稳压源，干电池供电口供电，调节稳压源电压，查看设备有无异常 | 3.3V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-17 |  |  |  | 高 |  |  | 3.0V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-18 |  |  |  | 高 |  |  | 2.3V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-19 |  |  |  | 高 |  |  | 2.2V左右 | 1.低电量报警
YJ-20 |  |  | Type-C口 | 高 |  | 1.设备连接稳压源，Type-C供电口供电，调节稳压源电压，查看设备有无异常（额定电压±10%） | 5.5V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-21 |  |  |  | 高 |  |  | 5V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-22 |  |  |  | 高 |  |  | 4.5V | 1.能正常供电，设备开关机、能正常工作
YJ-24 |  | 过压保护 | Type-C供电口供电 | 高 |  | 1.设备连接稳压源，Type-C供电口供电，调节稳压源电压6V及以上，查看设备是否过压保护 2.再慢慢调低电压至6V以下，设备是否能正常运行 |  | 1.供电电压6V及以上时，设备过压保护，无法开机 2.设备电压调至6V以下后，设备正常运行，各功能均无异常
YJ-25 |  | 过流保护 | 主机 | 高 | 主机 | 1.短路保险丝验证过流保护功能是否有效 |  | 1.功能有效，设备过流保护后再次开机功能各功能均无异常
YJ-26 |  | 电池反接 | 主机 | 高 | 主机 | 1.将锂电池电源正负极反接查看效果 2.反接后再正确接入查看效果 |  | 1.电源反接，设备无法正常开机，板子上无元器件发烫烧坏现象 2.正确接入后能正常开机，设备各功能均无异常
YJ-27 | 适配器兼容性 | 兼容性 | 快充充电器 | 中 |  | 1.使用以下品牌的快充充电器，查看设备能否正常供电和充电 2.充电过程中设备各项状态是否正常 | 小米快充充电器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-28 |  |  |  | 中 |  |  | 三星快充充电器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-29 |  |  |  | 中 |  |  | 华为快充充电器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-30 |  |  |  | 中 |  |  | OPPO快充充电器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-31 |  |  |  | 中 |  |  | VIVO快充充电器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-32 |  |  | 不同适配器 | 中 |  | 1.使用以下种类的快充充电器，查看设备能否正常供电和充电 2.充电过程中设备各项状态是否正常 | 电脑USB供电 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-33 |  |  |  | 中 |  |  | 插座USB供电 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-34 |  |  |  | 中 |  |  | 充电宝 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-35 |  |  |  | 中 |  |  | 5V1A适配器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-36 |  |  |  | 中 |  |  | 5V2A适配器 | 1.充电电压和电流正常 2.设备正常供电，各项功能均无异常
YJ-37 | 功耗 | 主机功耗 | 电池接口 | 高 | 主机 | 1.设备连接稳压源，电池口供电，接入电流表测量设备以下状态功耗 | 开机运行后关机状态下功耗 | 1.功耗在25μA之内
YJ-38 |  |  |  | 高 |  |  | 低电量报警后关机状态下功耗 | 1.功耗在25μA之内
YJ-39 |  |  |  | 高 |  |  | 充电后关机状态下功耗 | 1.功耗在25μA之内
YJ-40 |  |  |  | 高 |  |  | 开机未运行 | 1.功耗在20mA之内
YJ-41 |  |  |  | 高 |  |  | 开机运行过程中 | 1.功耗在1A之内
YJ-42 |  |  | Type-C接口 （干电池款） | 高 |  | 1.设备连接稳压源，Type-C口供电，接入电流表测量设备以下状态功耗 | 开机运行后关机状态下功耗 | 1.功耗在25μA之内
YJ-43 |  |  |  | 高 |  |  | 低电量报警后关机状态下功耗 | 1.功耗在25μA之内
YJ-44 |  |  |  | 高 |  |  | 充电后关机状态下功耗 | 1.功耗在25μA之内
YJ-45 |  |  |  | 高 |  |  | 开机未运行 | 1.功耗在20mA之内
YJ-46 |  |  |  | 高 |  |  | 开机运行过程中 | 1.功耗在1A之内
YJ-47 | 功率 | 工作状态 | Type-C接口 （干电池款） | 高 |  | 1.设备使用标配type-c适配器供电，测量设备开机运行期间最大电流 |  | 1.功率≤5W，故电流≤1A
YJ-48 |  |  | 电池接口 | 高 |  | 1.设备稳压源供电，测量设备开机运行期间最大电流（干电池3.0V，锂电池3.7V） |  | 1.功率≤5W，故电流干电池≤1.7A，锂电池≤1.4A
YJ-49 | 充电时间 | 充电时间 | 低电量提醒电量 | 高 |  | 1.设备处于插上适配器查看充电效果 | 低电量提醒电量 | 1.2.5小时左右
YJ-50 |  |  | 开机低电量状态 | 高 |  |  | 开机低电量状态 | 1.2.5小时左右
YJ-51 | 异常情况 | 锂电池 | 主机 | 中 |  | 1锂电池过放状态下，给设备充电，查看能否正常充电 | 主机 | 1.能正常充电，充电后能正常使用

## 寿命测试 (hidden)
寿命验证测试用例
用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 | 测试数据 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 问题描述
唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 确定用例执行的级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 |  | 执行完该动作后程序的表现结果
SM_1 | 产品寿命 （目前定义为：每天2次，一次10min，5年） | 主机使用寿命 | 累计工作时间 | 高 |  | 1.寿命测试前确认设备的各项性能指标数据 2.保持雾化杯药液，是雾化器一直连续工作 3.累积工作时间608H停止测试 4.寿命测试后确认设备功能外观和性能指标 | 喷雾速率 | ≥0.1ml/min ≥0.17ml/min ≥0.25ml/min
SM_2 |  |  |  | 高 |  |  | 等效体积粒径分布 | 三个档位：MMAD 5um以下比率大于50%
SM_3 |  |  |  | 高 |  |  | 残留液量 | 残留液量≤0.5mL
SM_5 | 配件插拔寿命 （可重复使用配件） | 咬嘴 | 插拔次数 | 高 |  | 1.咬嘴拔插1000次，查看有无异常 |  | 外观无破碎，插拔力度适中，无松动
SM_6 |  | 面罩 | 插拔次数 | 高 |  | 1.面罩拔插1000次，查看有无异常 |  | 外观无破碎，插拔力度适中，无松动
SM_7 | 雾化杯机头 （目前定义为：每天2次，一次10min，使用6个月，即360次） | 杯盖 | 开合次数 | 高 |  | 1.杯盖开合次数1000次，查看有无异常 |  | 外观无破碎，卡扣无松动，不漏液
SM_8 |  | 开盖轴承 | 开合次数 | 高 |  | 1.开盖次数1000次，查看有无异常 |  | 外观无破碎，卡扣无松动，不漏液
SM_9 |  | 整体安装拆卸 | 插拔次数 | 高 |  | 1.雾化杯拔插1000次，查看有无异常 （2次/天-6个月） |  | 外观无破碎，插拔力度适中，无松动
SM_10 | 接触弹针 | 弹出按压次数 | 弹出按压次数 | 高 |  | 1.雾化杯拔插1万次后，检查接触弹针弹性 （2次/天-5年） |  | 接触弹针弹性正常，雾化杯插入能正确接触，拔出后弹针正常弹出
SM_11 |  | 长时间按压 | 长时间按压 | 高 |  | 1.雾化杯保持插入状态6个月，每个月定期检查接触弹针弹性 |  | 接触弹针弹性正常，雾化杯插入能正确接触，拔出后弹针正常弹出
SM_12 | 电池盖卡扣 （干电池） | 开合次数 | 开合次数 | 高 |  | 1.开盖次数2000次，查看有无异常 （608H/60min） |  | 外观无破碎，卡扣无松动
SM_13 | 按键 | 开关按键 | 开关按键 | 高 |  | 1.整机验证，测试安装完整 2.使用按键寿命测试工装，对按键进行1万次寿命测试 3.测试完成查看按键有无破损，是否还能使用 |  | 1.按键功能正常，外观丝印等均无明显破损
SM_14 |  | 模式键 | 模式键 | 高 |  |  |  | 1.按键功能正常，外观丝印等均无明显破损
SM_15 |  | 雾化杯推出按键 | 雾化杯推出按键 | 高 |  |  |  | 1.按键功能正常，外观丝印等均无明显破损
SM_16 | Type-C接口插拔测试（通用物料是否可裁剪） | Type-C接口插拔 | 功能外观插拔力度 | 高 |  | 1.整机验证，测试安装完整 2.使用插拔测试工装，对Type-C接口进行1万次寿命测试 3.测试完成后检查接口有无明显磨损，是否松动，是否能正常使用 |  | 1.充电功能无异常，接口处无明显磨损，插拔力度无明显变化
SM_17 | 充放电寿命测试 | 使用寿命 | 充放电 | 高 | 主机 | 1.雾化器整机，设备充满电后运行至没电，重复300次充放电后，查看电池续航 |  | 1.满足300次以上测试后，续航时间仍满足60min*80%
SM_18 | 清洁与消毒 | 溶液消毒 | 主机 | 高 |  | 1.主机每次使用浓度75%的酒精喷洒5次进行消毒 | 300次 | 1.外观无明显变化
SM_19 |  |  | 机头 | 高 |  | 1.测试前先称重，记录重量 2.将雾化器机头清洗过后，医用消毒剂或者酒精浸泡30分钟后，清洗晾干，300次 （或者直接可以浸泡7天代替） 3.测试结束后称重对比重量差异 4.检查配件有无明显损坏或者变化 5.测试喷雾速率，残留液量，等效粒径 | 喷雾速率 | 一档≥0.1ml/min 二挡≥0.17ml/min 三挡≥0.25ml/min
SM_20 |  |  |  | 高 |  |  | 残留液量 | 残留液量≤0.5mL
SM_21 |  |  |  | 高 |  |  | 等效体积粒径分布 | MMAD 5um以下比率大于60%，中位粒径3.7um±25%
SM_22 |  |  |  | 高 |  |  | 外观 | 无变形破损等明显异常
SM_23 |  |  |  | 高 |  |  | 重量 | 不得超过0.5%
SM_24 |  |  | 咬嘴 (可重复使用的) | 高 |  | 1.测试前先称重，记录重量 2.将雾化器配件清洗过后，医用消毒剂或者酒精浸泡30分钟后，清洗晾干，300次 （或者直接可以浸泡7天代替） 3.测试结束后称重对比重量差异 4.检查配件有无明显损坏或者变化 | 外观 | 无变形破损等明显异常
SM_25 |  |  |  | 高 |  |  | 重量 | 不得超过0.5%
SM_26 |  |  | 面罩 (可重复使用的) | 高 |  |  | 外观 | 无变形破损等明显异常
SM_27 |  |  |  | 高 |  |  | 重量 | 不得超过0.5%
SM_28 |  | 高温消毒 | 机头 | 高 |  | 1.测试前先称重，记录重量 2.雾化器机头清洗过后，蒸汽高温消毒，每次10分钟，300次 3.测试结束后称重对比重量差异 4.检查配件有无明显损坏或者变化 5.测试喷雾速率，残留液量，等效粒径 | 喷雾速率 | 一档≥0.1ml/min 二挡≥0.17ml/min 三挡≥0.25ml/min
SM_29 |  |  |  | 高 |  |  | 残留液量 | 残留液量≤0.5mL
SM_30 |  |  |  | 高 |  |  | 等效体积粒径分布 | MMAD 5um以下比率大于60%，中位粒径3.7um±25%
SM_31 |  |  |  | 高 |  |  | 外观 | 无变形破损等明显异常
SM_32 |  |  |  | 高 |  |  | 重量 | 不得超过0.5%
SM_33 |  |  | 咬嘴 (可重复使用的) | 高 |  | 1.测试前先称重，记录重量 2.雾化器机头清洗过后，蒸汽高温消毒，每次10分钟，300次 3.测试结束后称重对比重量差异 4.检查配件有无明显损坏或者变化 | 外观 | 无变形破损等明显异常
SM_34 |  |  |  | 高 |  |  | 重量 | 不得超过0.5%
SM_35 |  |  | 面罩 (可重复使用的) | 高 |  |  | 外观 | 无变形破损等明显异常
SM_36 |  |  |  | 高 |  |  | 重量 | 不得超过0.5%