ET-26年龄分段设计规格

- 按键功能设计：

- 按键功能设计：

- 开机：短按测量键；

- 测量；开机状态下，按下测量键测量；

- 关机：测量键长按3秒关机，待机30秒自动关机；

- 声音开关：开机状态下，短按设置键进入；

- 模式：开机状态下，长按设置键3秒切换耳温与物温；

- 记忆：关机状态下，短按记忆键进入；

- 年龄分段选择：开机状态下，短按记忆键；

- 设置：关机时，长按测量键3秒进入（单位切换放在设置模式下）；

- 生产模式：关机时，长按测量键不松开，短按设置键后松开然后长按；

- 黑体模式：待测量状态下，长按测量键6秒进入；

- 校准模式：开机状态下，短路P53口后再次短路P54进入；

- 绑定检测模式：除生产以外开机状态下，短路P54口进入；

- 参数调整模式：生产模式下，短路P54口进入；

- 不同年龄段的发烧报警

- 不同年龄分段与背光显示关系：

表1：0-3月年龄分段表

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 |
| --- | --- | --- |
| T≤37.4℃ | T≤99.4℉ | 普通蜂鸣Bi-，绿色背光常亮3s |
| T＞37.4℃ | T＞99.4℉ | 发烧蜂鸣Bi--bi-bi-bi-，红色背光常亮3s |

表2：3-36月年龄分段表

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 |
| --- | --- | --- |
| T≤37.6℃ | T≤99.6℉ | 普通蜂鸣Bi-，绿色背光常亮3s |
| 37.6℃＜T≤38.5℃ | 99.6＜T≤101.3℉ | 普通蜂鸣Bi-，黄色背光常亮3s |
| T＞38.5℃ | T＞101.3℉ | 发烧蜂鸣Bi--bi-bi-bi-，红色背光常亮3s |

表2：36+月年龄分段表

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 |
| --- | --- | --- |
| T≤37.7℃ | T≤99.9℉ | 普通蜂鸣Bi-，绿色背光常亮3s |
| 37.7℃＜T≤39.4℃ | 99.9＜T≤103.0℉ | 普通蜂鸣Bi-，黄色背光常亮3s |
| T＞39.4℃ | T＞103.0℉ | 发烧蜂鸣Bi--bi-bi-bi-，红色背光常亮3s |

- 变更记录

2024.03.05新编制