ET-26年龄分段Beurer设计规格

- 设计要求

- 耳温模式下添加振动，振动频率和蜂鸣一致,长蜂鸣声230ms,短蜂鸣160ms

- 删除耳温模式下长按设置键切换物温功能，只保留额温模式切换物温功能。

- 删除额温罩戴上或取下的振动和蜂鸣

- 测量等待准备完成要双蜂鸣/双振动功能。

- 测量结束要蜂鸣/振动功能。

- 手动关机添加蜂鸣/振动功能230ms。

- 记忆模式关机，长按测量键4s

- 额温扫测，固定扫测时间3s。额温补偿用ET219的、添加额温扫测动画

- 背光常量15s，耳温5s等待完成不可以打断背光

- 二级低电显示Lo+低电符号

- 按键功能设计：

- 按键功能设计：

- 开机：短按测量键；

- 测量；开机状态下，按下测量键测量；

- 关机：测量键长按4秒关机，待机30秒自动关机；

- 声音开关：开机状态下，短按设置键切换；

- 模式：开机状态在额温模式下，长按设置键3秒切换物温；

- 记忆：关机状态下，短按记忆键进入；

- 年龄分段选择：开机状态下，短按记忆键；

- 单位切换：关机时，长按设置键3秒进入；

- 生产模式：关机时，长按测量键不松开，短按设置键后松开然后长按；

- 黑体模式：待测量状态下，长按测量键7秒进入；

- 校准模式：开机状态下，短路P53口后再次短路P54进入；

- 绑定检测模式：除生产以外开机状态下，短路P54口进入；

- 参数调整模式：生产模式下，短路P54口进入；

- 不同年龄段的发烧报警

不同年龄分段与背光显示关系：

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 | 背光 | 哭笑脸 | 显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – 3 月 |  |  |  |  |  |
| 34.0 ≤ T ≤ 37.4 | 93.2 ≤ T ≤ 99.4 | Bi- | 绿色 |  |  |
| 37.4 < T ≤ 43.0 | 99.4 < T ≤ 109.4 | Bi--bi-bi-bi- | 红色 |  |  |
| T < 34.0 | T < 93.2 | bi-bi-bi-bi- | 绿色 |  | Lo |
| T > 43.0 | T > 109.4 | Bi--bi-bi-bi- | 红色 |  | Hi |
| 3 – 36 月 |  |  |  |  |  |
| 34.0 ≤ T ≤ 37.6 | 93.2 ≤ T ≤ 99.6 | Bi- | 绿色 |  |  |
| 37.6 < T ≤ 38.5 | 99.6 < T ≤ 101.3 | Bi- | 黄色 |  |  |
| 38.5 < T ≤ 43.0 | 101.3 < T ≤ 109.4 | Bi--bi-bi-bi- | 红色 |  |  |
| T < 34.0 | T < 93.2 | bi-bi-bi-bi- | 绿色 |  | Lo |
| T > 43.0 | T > 109.4 | Bi--bi-bi-bi- | 红色 |  | Hi |
| 36+月 |  |  |  |  |  |
| 34.0 ≤ T ≤ 37.7 | 93.2 ≤ T ≤ 99.9 | Bi- | 绿色 |  |  |
| 37.7 < T ≤ 39.4 | 99.9 < T ≤ 103.0 | Bi- | 黄色 |  |  |
| 39.4 < T ≤ 43.0 | 103.0 < T ≤ 109.4 | Bi--bi-bi-bi- | 红色 |  |  |
| T < 34.0 | T < 93.2 | bi-bi-bi-bi- | 绿色 |  | Lo |
| T > 43.0 | T > 109.4 | Bi--bi-bi-bi- | 红色 |  | Hi |

- 变更记录

2024.10.10新编制

2025.04.02

根据客户要求修改功能，详情见标红部分