ET-26设计规格

- 设计要求

- 主要功能：

耳温测量、物温测量、记忆、单位切换；

- 三按键设计：

测量键、设置键、记忆键；

- 测量范围:

外贸：

a、耳温：34.0℃～43.0℃；

b、物温：0℃～100.0℃；

内贸：耳温：34.0℃～43.0℃；

- 准确度：

外贸：

a、耳温：±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃；

b、物温：±4%；

内贸：耳温：±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃；

- 工作环境要求：

外贸：耳温/物温：10～40℃；

内贸：耳额温：10～40℃；

- 存储环境温度：-25℃～55℃；

- 测量时间：

外贸：耳温、物温：0.5s测量；

内贸：耳温：0.5s测量；

- 分辨率显示：0.1℃；

- 时间功能：有，蓝牙功能下时间同步；

- 记忆：

外贸：耳温、物温30组（带图标）混存，掉电记忆不消失；

内贸：耳温30组（带图标）混存，掉电记忆不消失；

- ℃/℉、℉/℃、单℃、单℉可选；

- 30秒自动关机；

- 故障报警：测量过低过高Lo/Hi、无法读取测量值Er1、环温过低过高Er2、测量不稳定Er3、环境温度快速变化Er4、系统错误Er5；

| - 故障报警类型 | - 描述 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - Hi | - 测量过高 |  |
| - Li | - 测量过低 |  |
| - Er1 | - 无法读取测量值 | - 不显示 |
| - Er2 | - 环温过低过高 |  |
| - Er3 | - 测量不稳定 |  |
| - Er4 | - 环境温度快速变化 |  |
| - Er5 | - 系统错误 |  |

- 支持外部入口：校准入口、绑定检测入口；

- 低电压检测（二级电压）；

- 内贸：一级电压（低于2.6V）

- 外贸：二级电压

- >2.7V 正常；

- 2.6V<电池电压<2.7V，S19闪烁，S18熄灭；

- <=2.6V 界面不显示，只S19常量；

- 使用2节7号AAA电池供电；

- 发烧报警：测量值≥37.8℃ 背光红光 + 哭脸图标；

- 液晶显示：哭笑脸符号；

- 显示屏：普通LCD（无背光、三色背光）、黑屏反显（UI白光）

- 背光显示：无背光、三色背光可选；

- 语音：无；

- 蜂鸣：有；

- 振动：无；

- 蓝牙：可选；

- 功能流程图

详见程序流程图

- 设计参数

- 模式：

a、用户模式（耳温、额温、物温）；

见设计要求；

b、生产模式（内部检验模式）：

分辨率0.01℃/℉、无关联、显示范围同物温模式、默认℃单位、6分钟自动关机、无需发烧报警等辅助功能；

c、黑体模式（CAL模式）：

分辨率0.1℃/℉、有关联、显示范围同耳温模式、有客户程序编码和程序版本显示、6分钟自动关机；

d、校准模式：校准的模式，默认℃单位；

e、绑定检测模式：用于绑定厂和生产线对产品基本性能进行检验的模式；

f、系数调整模式：

发射率修正：0.96-1.0，默认1.0；

人体补偿系数：0-0.06，默认0.02；

黑体表格选择：Table1-Table2

- 按键功能设计：

外贸：

- 开机：短按测量键；

- 测量；开机状态下，按下测量键测量；

- 关机：测量键长按3秒关机，待机30秒自动关机；

- 声音开关：开机状态下，短按设置键进入；

- 模式：开机状态下，长按设置键3秒切换耳温与物温；

- 记忆：开机状态下，短按记忆键进入；

- 设置：关机时，长按测量键3秒进入（单位切换放在设置模式下）；

- 生产模式：开机时，长按测量键不松开，短按设置键后松开然后长按；

- 黑体模式：开机状态下，长按测量键6秒进入；

- 校准模式：开机状态下，短路P53口后再次短路P54进入；

- 绑定检测模式：除生产以外开机状态下，短路P54口进入；

- 参数调整模式：生产模式下，短路P54口进入；

表1 按键功能表

| 按键名称 | 功能名称 | 操作步骤 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量键 | 开机 | 短按 |  |
|  | 关机 | 按3秒关机或待机30秒自动关机 |  |
|  | 生产模式 | 开机状态下，长按不松开，短按设置键后松开然后长按 |  |
|  | 黑体模式 | 开机状态下，长按8秒进入 |  |
| 设置键 | 声音开关 | 开机状态下，短按进入 |  |
|  | 模式切换 | 开机状态下，长按3秒切换耳额温与物温 |  |
|  | 设置 | 关机时，长按设置键5秒进入，短按设置键切换 |  |
| 记忆键 | 查看记忆记录 | 开机状态下，短按进入 |  |
| PCB接口 | 校准模式 | 开机状态下，短路P53口后再次短路P54进入 |  |
|  | 绑定检测模式 | 除生产以外开机状态下，短路P54口进入 |  |
|  | 参数调整模式 | 生产模式下，短路P54口进入 |  |

- 单位：

表3单位选择表

| 单位选择 | CF(P52) | C/F(P51) |
| --- | --- | --- |
| 摄氏优先，可切换 | 开路 | 开路 |
| 摄氏优先，不可切换 | 开路 | 短路 |
| 华氏优先，可切换 | 短路 | 开路 |
| 华氏优先，不可切换 | 短路 | 短路 |

注：单位℃优先还是℉优先改为程序内部控制

- 温度分段、提醒灯、无背光（或三色背光、单色背光）、哭笑脸显示关系：

表4：普通LCD无背光温度分段表

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 |
| --- | --- | --- |
| T≤37.2℃ | T≤99.0℉ | 普通蜂鸣Bi-，绿光常亮3s、笑脸常亮 |
| 37.3℃≤T≤37.7℃ | 99.1℉≤T≤99.9℉ | 普通蜂鸣Bi-，黄光常亮3s、笑脸常亮 |
| T≥37.8℃ | T≥100.0℉ | 发烧报警Bi---bi-bi-bi-，红光常亮3s，哭脸常亮 |
|  |  | 测量状态下，白光常亮 |

表4：普通LCD三色背光温度分段表

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 |
| --- | --- | --- |
| T≤37.2℃ | T≤99.0℉ | 普通蜂鸣Bi-，提醒灯绿光常亮3s（背光绿光常亮3s）、笑脸常亮 |
| 37.3℃≤T≤37.7℃ | 99.1℉≤T≤99.9℉ | 普通蜂鸣Bi-，提醒灯黄光常亮3s（背光黄光常亮3s）、笑脸常亮 |
| T≥37.8℃ | T≥100.0℉ | 发烧报警Bi---bi-bi-bi-，提醒灯红光常亮3s（背光红光常亮3s），哭脸常亮 |
|  |  | 测量状态下，提醒灯白光常亮（全显，背光白光常亮3秒） |

表5：黑色反显温度分段表

| 温度℃ | 温度℉ | 提示 |
| --- | --- | --- |
| T≤37.2℃ | T≤99.0℉ | 普通蜂鸣Bi-，绿光常亮3s、笑脸常亮 |
| 37.3℃≤T≤37.7℃ | 99.1℉≤T≤99.9℉ | 普通蜂鸣Bi-，黄光常亮3s、笑脸常亮 |
| T≥37.8℃ | T≥100.0℉ | 发烧报警Bi---bi-bi-bi-，红光常亮3s，哭脸常亮 |
|  |  | 测量状态下，提醒灯白光常亮 |

- 声音设计：

Lo /Err错误：bi-bi-bi-bi-

发烧：Bi---bi-bi-bi-

正常：Bi-

长音420ms，短音140ms

- 振动设计：

开机全显后显示--.-时，振动250ms

测量显示时，振动250ms

蓝牙传输成功时，振动250ms

- 蓝牙设计：

设备应用程序成功连接到耳额温计，蓝牙符号将会常亮，否则会闪烁显示

型号：SMD1102

- UI界面

后期结构设计添加

- 软硬件版本

后期添加

- I/O需求及测试点

I/O需求后期会与硬件工程师对接出详细I/O表

测试点：1）蓝牙的串口：TX/RX，2）eeprom的IIC：SCL/SDA，

3）校准短接点：P54/P53/VSS,4）程序烧写口

- 外观图

注：按键：设置键，按键是记忆键，按键是测量键

- 变更记录

2022-08-10

建议新增软硬件版本说明

建议新增产品外观图，把指示灯名称、按键名称明确指示出来。

按键、指示灯、显示屏、振动、语音等都属于交互，振动的规则？没看到，UI界面缺失。

建议设计重点突出，比如看不出来有两种屏幕？

建议增加标签内容

IO口需求，测试点需求最好都明确在文档里

另，蓝牙的具体需求不包含吗？

2022-12-16

去掉提醒灯，四色背光改三色背光，添加语音功能、时间日期功能