## 用例更新记录
额温枪测试用例更新记录
版本 | 修改时间 | 修改人 | 修改内容 | 修改原因 | 备注
V1.0 | 2022-09-21 | 洪丽萍 | 新建测试用例 | 新项目测试 | 新项目测试
V1.1 | 2023-01-14 | 洪丽萍 | 修改部分内容 | 需求变更
V1.2 | 2023-02-17 | 洪丽萍 | 修改部分内容 | 增加振动方面的测试
V 1.3 | 2023-04-10 | 洪丽萍 | 修改功能部分格式，完善测试用例内容 | 用例评审后修改
V1.4 | 2023/12 | 洪丽萍 | 修改功能部分格式，完善测试用例内容 | 测试过程中发现问题增加测试项
V1.5 | 2024-02-02 | 洪丽萍 | 修改功能部分格式，完善测试用例内容 | 测试过程中发现问题增加测试项
benur定制 V1.0 | 2024-10-11 | 洪丽萍 | 根据benur客户定制修改 | 根据benur客户定制修改

## ET26耳额温计功能测试项
耳额温计功能验证项目
序号 | 项目 | 说明
1 | 上电过程 | 1、上电显示过程 2、上电按键反应（所有按键） 3、上电后状态转移位置 4、上电是否达到预期的目的（硬件初始化、变量初始化、硬件状态检测等）
2 | 开机过程 | 1、按键反应：包括长按、短按；短按开机键开机； 2、按键对应功能是否正常 3、开机液晶显示和背光状态；
3 | 耳、额温测量功能 | 1、进入等待测量态； 2、测量时间1S,无测量间隔； 3、测量显示，有无哭笑脸提示，背光指示，耳、额温测量模式显示，测量距离显示； 4、测量完成显示以及蜂鸣器状态，语音开关指示；
4 | 物温测量功能 | 1、进入等待测量态； 2、测量时间； 3、测量显示，有无哭笑脸提示，背光指示，物温测量模式显示，额温枪测量距离显示； 4、测量完成显示以及蜂鸣器状态，语音开关指示，蓝牙连接指示，时间显示；
5 | 记忆存取功能 | 1、无记忆组操作 2、最大记忆组验证； 内贸款30组记忆；外贸款开机显示上一次记忆数据（为存放校准等测量参数，需E2进行存储） 3、额温和物温记忆组查看方式，根据测量先后顺序显示，不分开查看； 4、掉电删除所有记忆与否，记忆不删除；
6 | 黑体模式 | 1、进入黑体状态，开机状况下长按10秒关机后，持续按3秒进入； 2、黑体模式：分辨率0.1℃/℉、有关联、显示范围同额温模式、有客户程序编码和程序版本显示、6分钟自动关机；
7 | 生产模式 | 1、生产模式进入：关机时，测量键一直按着不放，按一下记忆键抬起再按下进入； 2、生产模式显示物温模式的标记，距离值和温度值，温度单位； 3、分辨率0.01℃/℉、无关联、显示范围同物温模式、默认℃单位、6分钟自动关机、无需发烧报警等辅助功能；
8 | 校准模式 | 进入温度校准模式：额温模式下，短路P53口后再次短路P54进入； 距离校准，进入全显模式下按下，抬起，按下，抬起，按下测量键并保持进入；
9 | 绑定检测模式 | 模式进入：额温模式下，短路P54口； 用于绑定厂和生产线对产品基本性能进行检验的模式；
10 | 系数调整模式 | 进入系数调整模式：生产模式下，短路P54口进入； 发射率修正：0.96-1.0，默认1.0； 黑体表格选择：Table1-Table2
11 | 模式切换 | 1、耳、额温切换到物温模式；长按设置键三秒切换额物温 2、耳、额温切换：安装额温套为额温测量模式，未安装额温套为耳温测量模式 3、物温/额温：1s测量，长按保持，测量间隔3s； 4、内贸只有额温模式；外贸有耳温，额温和物温；范围耳温，额温：34.0℃～43.0℃； 物温：0℃～100.0℃；(误差：±4℃) 5、准确度：耳温、额温 ±0.2℃(35.5℃～42.0℃)在15-35℃环境条件下，其他±0.3℃；物温 ±2℃或±4%，哪个大取哪个；
12 | 设置功能 | 1、关机长按设置键3s进入单位设置； 2、单位设置；内贸款单℃，外贸款C/F可切换；
13 | 异常处理功能 | 1、低温提示； 2、高温提示； 3、传感器开路短路报警； 4、校温不稳定； 5、EEPROM读写错误或BIE烧录失败，报错 6、发烧蜂鸣提醒； 7.ER1~5、HI、LO 等显示不同错误纠正；
14 | 关机功能 | 1、任何状态下开关键可关机（特殊情况除外） 2、测量状态自动关机，记忆状态自动关机，开机状态下，无操作，30S后显示OFF 自动关机时间；外贸增加：长按测量键不释放 6s 显示“OFF”关机。 3、关机后可立刻停止所有运行任务并进入关机程序；
15 | 关机态功能 | 1、所有模块关闭 2、关机电流 3、蜂鸣器是否关闭
16 | 语音功能 | 1、开机语音播报；测量完成语音播报； 2、语音播报内容；
17 | 蜂鸣功能 | 1、蜂鸣器声音 2、蜂鸣器蜂鸣次数 3、蜂鸣时间； 4、蜂鸣、发烧报警；
18 | 蜂鸣声音 | 1、Lo /Err错误：bi-bi-bi-bi-/ 2、发烧：Bi---bi-bi-bi- 3、正常：Bi-/ 4、长音420ms，短音140ms；
19 | 背光功能 | 1、不同状态下背光功能 2、背光点亮时间 3、背光触发条件； 4、白色背光、三色背光可选；
20 | 哭笑脸显示 | 1、温度分T≤37.7℃，笑脸常亮；T≥37.8℃，哭脸常亮； 2、分段指示的
21 | 测量范围及误差 | 1、测量范围校对，最低和最高测量温度；额温：±0.2℃（0.4℉）,额温范围 35.5℃ -42.0℃，环境 15℃-35℃(59.0℉~95.0℉)±0.3℃（0.5℉），其他温度范围物温：±4%或者±2℃（4℉）；取其中较大者
22 | 分辨率 | 0.1℃/0.1℉
23 | 按键 | 硅胶按键：单按键，测量键；按键手感，是否会卡键；
24 | 环境要求 | 工作环境要求：国内：16℃-35℃；国外：10℃-40℃； 超过工作环境是否会报警； 工作环境内误差是否符合标准要求？ 存储环境要求：-25℃～55℃；结构件透明片再存储环境下能否正常？透明片起翘等；
25 | 使用寿命 | 国内：5年；国外：3年； 按键寿命次数是否符合要求？
26 | 电池 | 电池型号：AAA*2 电池寿命：待定？ 功耗是否符合规范要求？
27 | 防水等级 | IP22
28 | 蓝牙功能 | 1、蓝牙连接模式； 2、在测量状态的蓝牙连接显示； 3、在查看记忆状态蓝牙连接显示；
29 | 供电正负极反接 | 1、电池反接供电； 2、适配器反接供电；

## 功能测试用例
用例编号 | 模块名称 | 子模块1名称 | 用例标题 | 用例级别 | 前提条件 | 操作步骤 |  | 预期结果 | 实际结果 |  | 验证结果 | BUG编号 | 测试执行者
唯一标识 | 模块名称 | 子模块名称 | 对测试项简短的描述 | 确定用例执行的级别 | 执行用例时需要的预置条件 | 执行该动作需要完成的操作 | 验证点 | 执行完该动作后程序的表现结果 | 实际输出的结果 | 实际输出的结果 | 该测试用例是否执行通过 | 填写bug库中对应此用例的BUG编号 | 按照该用例执行测试的人员
GN001-01 | 上电过程 | 电源低于低电压点时上电 | 无任何按键下上电 | 中 | 已知额温计的低电压点 | 在无任何按键按下时，低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-02 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-03 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-04 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 | PASS
GN001-05 |  |  | 测量键始终按下上电 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 在测量键始终按下时低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-06 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-07 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-08 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 | PASS
GN001-09 |  |  | 左键始终按下上电 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 在记忆键始终按下时低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-10 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-11 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-12 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 | PASS
GN001-13 |  |  | 右键始终按下上电 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 在设置键始终按下时低电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-14 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-15 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动/蜂鸣 | 无 | PASS
GN001-16 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 | PASS
GN001-17 |  | 电源高于低电压点时上电 | 无任何按键下上电 | 中 | 已知额温计的低电压点 | 在无任何按键按下时，高电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-18 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-19 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-20 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-21 |  |  | 测量键始终按下上电 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 在测量键始终按下时，高电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-22 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-23 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-24 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-25 |  |  | 左键始终按下上电 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 在记忆键始终按下时高电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-26 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-27 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-28 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-29 |  |  | 右键始终按下上电 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 在设置键始终按下时高电压上电，查看液晶的显示状态，蜂鸣器状态，以及背光状态 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-30 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-31 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-32 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-33 | 供电正负极反接测试 | 电池正负极反装 | 电池正负极反接供电 | 高 | 反接供电 | 将电池的正负极反接，观察设备液晶状态，按开机键设备是否能正常开机；正接后，按开关键设备是否能正常开机工作； |  | 电池正负级反接上电，液晶无显示，按开机键不能开机，正接后，设备能正常开机 | PASS
GN001-34 | 开机过程 | 电源低于低电压点时开机 | 短按测量键 | 中 | 已知额温计的低电压点 | 1.用低于低电压的电源给设备供电 2.短按测量键开机 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-35 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-36 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 蜂鸣 | 振动：上电默认蜂鸣开启，无振动 蜂鸣：无蜂鸣 | PASS
GN001-37 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 | PASS
GN001-38 |  |  | 长按测量键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用低于低电压的电源给设备供电 2.长按测量键开机 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-39 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-40 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 振动：上电默认蜂鸣开启，无振动 蜂鸣：无蜂鸣 | PASS
GN001-41 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 | PASS
GN001-42 |  |  | 短按左键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用低于低电压的电源给设备供电 2.短按记忆键开机 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-43 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-44 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-45 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-46 |  |  | 长按左键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用低于低电压的电源给设备供电 2.长按记忆键开机 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-47 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-48 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-49 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-50 |  |  | 短按右键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用低于低电压的电源给设备供电 2.短按设置键开机 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-51 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-52 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-53 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-54 |  |  | 长按右键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用低于低电压的电源给设备供电 2.长按设置键开机 | 液晶屏显示 | 显示低电压符号 | PASS
GN001-55 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-56 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动/蜂鸣 | 无 | PASS
GN001-57 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.低电压符号常显30s后自动关机； 2.短按电源键手动关机 关机蜂鸣一声 | PASS
GN001-58 |  | 电源高于低电压点时开机 | 短按测量键 | 中 | 已知额温计的低电压点 | 1.用高于低电压的电源给设备供电 2.短按测量键开机 | 液晶屏显示 | 全显，随后显示蜂鸣，电池符号，年龄分组图标，默认36+图标全显，---，温度符号及测量模式符号（测量就绪状态） | PASS
GN001-59 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 绿黄红依次亮一遍，进入测量就绪状态亮绿色，15秒后背光熄灭 | PASS
GN001-60 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 | 全显后进入测量就绪状态滴两声/蜂鸣关闭时振动两次 | PASS
GN001-61 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键4s关机 | PASS
GN001-62 |  |  | 长按测量键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用高于低电压的电源给设备供电 2.长按测量键开机 | 液晶屏显示 | 全显，随后显示蜂鸣，电池符号，年龄分组图标，默认36+图标全显，---，温度符号及测量模式符号（测量就绪状态） | PASS
GN001-63 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 绿黄红依次亮一遍，进入测量就绪状态亮绿色 | PASS
GN001-64 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 全显后进入测量就绪状态滴两声 | PASS
GN001-65 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键4s关机 | PASS
GN001-66 |  |  | 短按左键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用高于低电压的电源给设备供电 2.短按记忆键开机 | 液晶屏显示 | 显示语音、电池符号，M及记忆序号1，随后显示记忆组1的记忆值、测量模式及年龄分组 | PASS
GN001-67 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 显示记忆序号时亮绿色背光，随后根据年龄分组及数值判断背光 | PASS
GN001-68 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi | PASS
GN001-69 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-70 |  |  | 长按左键 | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用高于低电压的电源给设备供电 2.长按记忆键开机 | 液晶屏显示 | 显示语音、电池符号，M及记忆序号1 | PASS
GN001-71 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 绿色 | PASS
GN001-72 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi | PASS
GN001-73 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-74 |  |  | 短按右键（设置键） | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用高于低电压的电源给设备供电 2.短按设置键开机 | 液晶屏显示 | 无 | PASS
GN001-75 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-76 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 无 | PASS
GN001-77 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 无 | PASS
GN001-78 |  |  | 长按右键（设置键） | 低 | 已知额温计的低电压点 | 1.用高于低电压的电源给设备供电 2.长按设置键开机 | 液晶屏显示 | ℃ | PASS
GN001-79 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 无 | PASS
GN001-80 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi一声/振动一次 | PASS
GN001-81 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.按下设置键：显示off后关机 2.按下测量键：单位切换为℉ | PASS
GN001-82 | 温度测量 | 开机默认模式 | 开机默认测量模式 | 高 | 设备处于关机状态 | 在以下状态，开机，查看默认测量模式 | 未安装额温盖 | 开机默认耳温模式 | PASS
GN001-83 |  |  |  | 高 |  |  | 已安装额温盖 | 开机默认额温模式 | PASS
GN001-84 |  | 开机全显 | 短按测量键开机后，全显状态显示 | 高 | 设备正常上电 | 短按测量键开机，进入全显界面 | 液晶屏显示 | 显示蜂鸣符号，电池符号，年龄分组图标全显，M ，188.8 ℃，℉，笑脸，哭脸，额温符号，耳温符号，物温符号 | PASS
GN001-85 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿黄红依次亮一遍 | PASS
GN001-86 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | 全显无蜂鸣振动 | PASS
GN001-87 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 测量就绪状态 | PASS
GN001-88 |  | 额温测量 | 额温测量进入方式 | 中 | 设备正常上电 | 在开机前或测量就绪状态，安装额温盖 | 液晶屏显示 | 额温符号、年龄分组图标（默认36mouth+图标全显），蜂鸣符号、温度单位，‘--.-'待测量符号 | PASS
GN001-89 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 绿色背光 | PASS
GN001-90 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi一声/振动两次 | PASS
GN001-91 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键4s显示off后关机 4.按下左键切换年龄分组 5.按下右键打开或关闭语音 | PASS
GN001-92 |  |  | 额温测量 |  | 设备正常上电 | 在额温就绪状态，短按测量键 |  | 3s显示测量结果 | PASS
|  |  | 测量结束 |  |  | 测量结束时蜂鸣 |  | 振动频率同蜂鸣，其它测量结果根据年龄分段报警 | PASS
GN001-113 |  |  | 额温测量间隔 | 高 | 设备正常上电 | 安装额温盖，正常测量完成后，再次按下测量键 | 设备状态 | 设备再次正常测量，显示测量结果,可连续测量 | PASS
GN001-114 |  | 耳温测量 | 耳温测量进入方式 | 中 | 设备正常上电 | 设备不安装额温盖，短按测量键开机 | 液晶屏显示 | 耳温符号、年龄分组图标（默认36mouth+图标全显）、蜂鸣符号、温度单位，‘--.-'待测量符 | PASS
GN001-115 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 绿色背光 | PASS
GN001-116 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 | 滴一声/蜂鸣关闭时振动两下 | PASS
GN001-117 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键3s关机 | PASS
GN001-118 |  |  | 耳温测量 | 中 | 设备正常上电 | 在耳温测量就绪状态，短按测量键 |  | 2s显示测量结果 | PASS
|  |  | 测量结束 |  |  | 测量结束时蜂鸣 |  | 振动频率同蜂鸣，其它测量结果根据年龄分段报警 | PASS
GN001-139 |  |  | 耳温测量间隔 | 低 | 设备正常上电 | 不安装额温盖，正常测量完成后，再次按下测量键 | 液晶屏显示 | 测温间隔显示状态，连续滚动横杠 | PASS
GN001-140 |  |  |  | 高 |  | 正常测量完显示结果后直至设备滴一声，液晶屏显示准备就绪状态时间 | 时间 | 5s | PASS
GN001-141 |  | 物温测量 | 物温测量进入方式 | 中 | 设备正常上电 | 设备开机后，在测量就绪状态长按设置键3s | 液晶屏显示 | 显示物温符号、蜂鸣符号、温度单位，‘--.-'待测量符号 | PASS
GN001-142 |  |  |  | 低 |  |  | 背光 | 绿色背光 | PASS
GN001-143 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣/振动 | 蜂鸣Bi一声/蜂鸣关闭时振动两下 | PASS
GN001-144 |  |  |  | 低 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键4s关机 | PASS
GN001-145 |  |  | 物温测量 | 中 | 设备正常上电 | 在物温测量就绪状态，短按测量键 |  | 1s显示测量结果 | PASS
GN001-146 |  |  | 物温测量温度范围0℃～100.0℃ | 中 | 设备正常上电 | 在物温测量就绪状态，温度探头对准寻物体，短按测量键后等待0.5s | 液晶屏显示 | 显示温度值及单位，物温符号，蜂鸣符号，电池符号 | PASS
GN001-147 |  |  |  | 中 |  |  | 背光 | 绿色 | PASS
GN001-148 |  |  |  | 中 |  |  | 蜂鸣/振动 | 蜂鸣Bi一声/蜂鸣关闭时振动一下 | PASS
GN001-149 |  |  |  | 中 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键3s关机 | PASS
GN001-150 |  |  | 物温测量完成温度＜0℃ | 高 | 设备正常上电 | 在物温测量就绪状态，测量温度值＜0℃范围内的物体，短按测量键后等待0.5s | 液晶屏显示 | 显示蜂鸣符号，LO，温度单位，物温符号 | PASS
GN001-151 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色 | PASS
GN001-152 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | 蜂鸣Bi4声/蜂鸣关闭时振动4下 | PASS
GN001-153 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键3s关机 | PASS
GN001-154 |  |  | 物温测量完成温度＞100℃ | 高 | 设备正常上电 | 在物温测量就绪状态，测量温度值＞100℃范围内的物体，短按测量键后等待0.5s | 液晶屏显示 | 显示蜂鸣符号，HI，温度单位，物温符号 | PASS
GN001-155 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色 | PASS
GN001-156 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | 滴四声/蜂鸣关闭时振动四下 | PASS
GN001-157 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 1.30s不做任何操作关机 2.按下测量键进入测量状态 3.长按测量键4s关机 | PASS
|  |  | 测量结束 |  |  | 测量结束时蜂鸣 |  | 滴一声/蜂鸣关闭时振动一下 | PASS
GN001-158 |  |  | 物温测量间隔 | 高 | 设备正常上电 | 在物温测量模式下，正常测量完成后，再次按下测量键 | 设备状态 | 设备再次正常测量，显示测量结果 | PASS
GN001-159 | 年龄分组功能 | 0-3mouth | 耳、额温模式测量结果＜34℃ | 高 | 当前年龄分组为0-3mouth | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在＜34℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 液晶屏显示Lo | PASS
GN001-160 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色背光常亮15s | PASS
GN001-161 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-bi-bi-bi | PASS
GN001-162 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为3-36 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-163 |  |  | 耳、额温模式测量结果为34-37.4℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在34-37.4℃范围内的物体，等待2s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及笑脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-164 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色背光常亮15s | PASS
GN001-165 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-166 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示； 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为3-36 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-167 |  |  | 耳、额温模式测量结果为37.5-43℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在37.5-43℃范围内的物体，等待2s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及哭脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-168 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 红色背光常亮15s | PASS
GN001-169 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | Bi--bi-bi-bi-/蜂鸣关闭时振动同蜂鸣 | PASS
GN001-170 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为3-36 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-171 |  |  | 耳、额温模式测量结果为＞43℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在＞43℃范围内的物体，等待2s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示Hi | PASS
GN001-172 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 红色背光常亮15s | PASS
GN001-173 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | Bi--bi-bi-bi-/蜂鸣关闭时振动同蜂鸣 | PASS
GN001-174 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为3-36 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-175 |  | 3-36mouth | 耳、额温模式测量结果＜34℃ | 高 | 当前年龄分组为3-36mouth | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在＜34℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 液晶屏显示Lo | PASS
GN001-176 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色背光常亮15s | PASS
GN001-177 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-bi-bi-bi/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-178 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为36+ 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-179 |  |  | 耳、额温模式测量结果为34-37.6℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在34-37.6℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及笑脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-180 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色背光常亮15s | PASS
GN001-181 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-182 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示； 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为36+ 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-183 |  |  | 耳、额温模式测量结果为37.7-38.5℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在37.7-38.5℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及笑脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-184 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 黄色背光常亮15s | PASS
GN001-185 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-186 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示；背光变为绿色 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为36+ 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-187 |  |  | 耳、额温模式测量结果为38.6-43℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在38.6-43℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及哭脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-188 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 红色背光常亮15s | PASS
GN001-189 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-190 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示；背光变为绿色 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为36+ 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-191 |  |  | 耳、额温模式测量结果为＞43℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在＞43℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示Hi | PASS
GN001-192 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 红色背光常亮15s | PASS
GN001-193 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | Bi--bi-bi-bi-/蜂鸣关闭时振动同蜂鸣 | PASS
GN001-194 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示；背光变为绿色亮15 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为36+ 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-195 |  | 36+mouth | 耳、额温模式测量结果＜34℃ | 高 | 当前年龄分组为36+mouth | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在＜34℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 液晶屏显示Lo | PASS
GN001-196 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色背光常亮15s | PASS
GN001-197 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | Bi--bi-bi-bi-/蜂鸣关闭时振动同蜂鸣 | PASS
GN001-198 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示;绿色背光重新计时15s 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为0-3 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-199 |  |  | 耳、额温模式测量结果为34-37.7℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在34-37.7℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及笑脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-200 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 绿色背光常亮15s | PASS
GN001-201 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-202 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示；绿色背光重新计时15s 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为0-3 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-203 |  |  | 耳、额温模式测量结果为37.8-39.4℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在37.8-39.4℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及笑脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-204 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 黄色背光常亮15s | PASS
GN001-205 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | bi-/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-206 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示;背光变为绿色亮15s 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为0-3 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-207 |  |  | 耳、额温模式测量结果为39.5-43℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在39.5-43℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示测量结果及哭脸图标，耳温模式不显示耳温符号，额温模式显示额温符号 | PASS
GN001-208 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 红色背光常亮15s | PASS
GN001-209 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | Bi--bi-bi-bi-/蜂鸣关闭时振动同蜂鸣 | PASS
GN001-210 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示，测量结果依然显示;背光变为绿色亮15s 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为0-3 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-211 |  |  | 耳、额温模式测量结果为＞43℃ | 高 |  | 设备工作在耳温或额温模式下，测量温度值在＞43℃范围内的物体，等待1s出测量结果 | 液晶屏显示 | 显示Hi | PASS
GN001-212 |  |  |  | 高 |  |  | 背光 | 红色背光常亮15s | PASS
GN001-213 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣/振动 | Bi--bi-bi-bi-/蜂鸣关闭时振动同蜂鸣 | PASS
GN001-214 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后自动进入测量就绪状态，耳温符号重新显示;背光变为绿色亮15s 额温模式：1.短按左键：年龄分组切换为0-3 2.短按右键：打开或关闭蜂鸣，蜂鸣图标显示或消失 3.短按测量键：进入下次测量 | PASS
GN001-215 | 测量模式切换 | 测量模式切换 | 耳温切换额温 | 高 | 当前模式为耳温模式 | 当前测量模式为耳温模式，在以下状态安装额温盖或按下额温盖检测杆，查看效果 | 关机时 | 开机时显示为额温模式 | PASS
GN001-216 |  |  |  | 高 |  |  | 测量准备就绪时 | 测量模式从耳温切换为额温，无蜂鸣振动 | PASS
GN001-217 |  |  |  | 低 |  |  | 测试结果显示时 | 测量模式从耳温切换为额温，无蜂鸣振动 | PASS
GN001-218 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-219 |  |  | 额温切换耳温 | 高 | 当前模式为额温模式 | 当前测量模式为额温模式，在以下状态取下额温盖，查看效果 | 关机时 | 开机时显示为耳温模式 | PASS
GN001-220 |  |  |  | 高 |  |  | 测量准备就绪时 | 测量模式从额温切换为耳温，无蜂鸣振动 | PASS
GN001-221 |  |  |  | 低 |  |  | 测试结果显示时 | 测量模式从额温切换为耳温，无蜂鸣振动 | PASS
GN001-222 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-223 |  |  | 耳温切换物温 | 高 | 当前模式为耳温模式 | 当前测量模式为耳温模式，在以下状态长按设置键3s,查看效果 | 测量准备就绪时 | 无法切换 | PASS
GN001-224 |  |  |  | 低 |  |  | 测量结果显示时 | 无法切换 | PASS
GN001-225 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-226 |  |  | 额温切换物温 | 高 | 当前模式为额温模式 | 当前测量模式为额温模式，在以下状态长按设置键3s,查看测量效果 | 测量准备就绪时 | 测量模式切换为物温模式，蜂鸣2声或振动2次 | PASS
GN001-227 |  |  |  | 低 |  |  | 测量结果显示时 | 测量模式切换为物温模式，蜂鸣2声或振动2次 | PASS
GN001-228 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-229 |  |  | 物温切换耳温（长按设置键切换） | 高 | 当前模式为物温模式，且额温盖没有安装或额温盖检测杆没有被压下 | 当前测量模式为物温模式，且额温盖没有安装或额温盖检测杆没有被压下，在以下状态长按设置键3s,查看效果 | 测量准备就绪时 | 无法切换 | PASS
GN001-230 |  |  |  | 低 |  |  | 测量结果显示时 | 无法切换 | PASS
GN001-231 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-232 |  |  | 物温切换耳温（改变额温盖状安装态） | 高 | 当前模式为物温模式，且额温盖已安装或额温盖检测杆被压下 | 当前测量模式为物温模式，在以下状态，取下额温盖或松开额温盖检测杆，查看效果 | 测量准备就绪时 | 测量模式切换为耳温模式，无蜂鸣振动 | PASS
GN001-233 |  |  |  | 低 |  |  | 测量结果显示时 | 测量模式切换为耳温模式，无蜂鸣振动 | PASS
GN001-234 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-235 |  |  | 物温切换额温(长按设置键切换） | 高 | 当前模式为物温模式，且额温盖已安装或额温盖检测杆被压下 | 当前测量模式为物温模式，且额温盖已安装或额温盖检测杆被压下，在以下状态长按设置键3s,查看效果 | 测量准备就绪时 | 测量模式切换为额温模式，蜂鸣2声或振动2次 | PASS
GN001-236 |  |  |  | 低 |  |  | 测量结果显示时 | 测量模式切换为额温模式，蜂鸣2声或振动2次 | PASS
GN001-237 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 不可切换 | PASS
GN001-238 |  |  | 物温切换额温（改变额温盖状态） | 高 | 当前模式为物温模式，且额温盖未安装或额温盖检测杆未被压下 | 当前测量模式为物温模式，且额温盖未安装或额温盖检测杆未被压下，安装额温盖或压下检测杆,查看效果 | 测量准备就绪时 | 测量模式切换为额温模式，蜂鸣2声或振动2次 |  | 未安装额温盖是耳温模式
GN001-239 |  |  |  | 低 |  |  | 测量结果显示时 | 测量模式切换为额温模式，蜂鸣2声或振动2次 |  | 未安装额温盖是耳温模式
GN001-240 |  |  |  | 低 |  |  | 记忆查看时 | 无法切换 | PASS
GN001-241 | 记忆模块 | 记忆存储 | 准确性 | 高 | 设备正常测量 | 用不同的测量模式测量不同的温度值，对比写入的记忆值的测量模式，测量结果，测量先后顺序是否与读出的一致 | 记忆年龄分组 | 记忆年龄分组与测量结果年龄分组一致 | PASS
GN001-242 | [6 empty] | 温度数据 | 记忆数据与测量结果一致 | PASS
GN001-243 | [6 empty] | 记忆顺序 | 最近一组记忆最先查看 | PASS
GN001-244 | [6 empty] | 测量模式 | 记忆测量模式与测量时一致 | PASS
GN001-245 | [6 empty] | 记忆背光 | 记忆显示时背光与测量结果显示时背光一致 | PASS
GN001-246 |  |  | 及时性 | 高 | 设备正常测量 | 完成一次测量后，查看本次测量结果是否及时保存 |  | 测量结果及时保存 | PASS
GN001-247 |  |  | 最大记忆值 | 高 |  | 温度计正常测量，查看最多可保存多少组记忆值 | 记忆组数 | 最多能保存30组记忆 | PASS
GN001-248 |  |  | 记忆值覆盖 | 中 | 设备已经过30次测量，已有30组记忆 | 分别再进行以下次数的测量，查看效果 | 1 | 最早的一组记忆被覆盖，新测量的一组数据保存为最近一次记忆 | PASS
GN001-249 | [6 empty] | 15 | 前15组记忆被覆盖，新测量的15组数据保存为最近15组记忆 | PASS
GN001-250 | [6 empty] | 30 | 30组记忆全部被覆盖，新测量的30组数据被保存 | PASS
GN001-251 |  |  | 压力测试 | 中 | 设备正常测量 | 反复进行记忆写入和读取，查看有无异常 | 记忆 | 记忆存储和读写均无异常 | PASS
GN001-252 |  |  | 耦合性 | 中 | 设备正常测量 | 记忆保存成功后做以下操作，查看记忆有无丢失 | 开关机重启 | 记忆数据正确，记忆无丢失 | PASS
GN001-253 | [6 empty] | 断电重启 | 记忆数据正确，记忆无丢失 | PASS
GN001-254 |  |  | 异常情况 | 中 | 设备正常测量 | 记忆储存过程中断电，上电查看记忆储存是否成功，有无异常现象 |  | 本次记忆保存成功，无异常出现 | PASS
GN001-255 |  | 记忆查看 | 进入方式 | 高 | 已有记忆数据 | 在以下状态下，短按左键，查看效果 | 关机时 | 进入记忆模式 | PASS
GN001-256 | [6 empty] | 测量准备就绪时 | 切换年龄分组，无法进入记忆模式 | PASS
GN001-257 | [6 empty] | 测量等待状态 | 切换年龄分组，无法进入记忆模式 | PASS
GN001-258 | [6 empty] | 测量结果显示时 | 切换年龄分组，无法进入记忆模式 | PASS
GN001-259 | [6 empty] | 设置状态 | 设备无反应 | PASS
GN001-260 |  |  |  | 低 | 已有记忆数据 | 在以下状态下，长按左键，查看效果 | 关机时 | 进入记忆模式，不松开一直显示记忆序号1 | PASS
GN001-261 | [6 empty] | 测量准备就绪时 | 切换年龄分组，无法进入记忆模式 | PASS
GN001-262 | [6 empty] | 测量等待状态 | 切换年龄分组，无法进入记忆模式 | PASS
GN001-263 | [6 empty] | 测量结果显示时 | 切换年龄分组，无法进入记忆模式 | PASS
GN001-264 | [6 empty] | 设置状态 | 设备无反应 | PASS
GN001-265 |  |  | 记忆状态现象 | 中 | 已有记忆数据 | 进入记忆状态，查看温度计状态 | 液晶屏显示 | 刚进入时显示M及记忆组序号，蜂鸣/电池符号常显；松开记忆键后显示记忆数据，记忆测量模式，记忆年龄分组，哭笑脸符号 | PASS
GN001-266 | [6 empty] | 背光 | 绿色背光 | PASS
GN001-267 | [6 empty] | 蜂鸣/振动 | 蜂鸣bi/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-268 |  |  |  | 中 | 无记忆数据 | 进入记忆状态，查看温度计状态 | 液晶屏显示 | M --- 温度单位，蜂鸣，电池符号常显 | PASS
GN001-269 | [6 empty] | 背光 | 绿色背光 | PASS
GN001-270 | [6 empty] | 蜂鸣/振动 | 蜂鸣bi/蜂鸣关闭时振动一次 | PASS
GN001-271 |  |  | 查看记忆 | 高 | 已进入记忆状态 | 执行以下操作，查看效果 | 短按记忆键 | 切换至该记忆的前一组记忆值 | PASS
GN001-272 |  |  |  | 中 |  |  | 长按记忆键 | 一直显示记忆序号，记忆不会切换 | PASS
GN001-273 |  |  |  | 中 | 最后一组记忆值 | 当前记忆是最后一组记忆值，以下操作查看效果 | 短按记忆键 | 显示第一组记忆值 | PASS
GN001-274 |  |  |  | 中 |  |  | 长按记忆键 | 一直显示记忆序号，记忆不会切换 | PASS
GN001-275 |  |  |  | 低 | 满记忆状态 | 1.快速点击记忆键反阅记忆，查看翻阅过程中是否会出现记忆显示乱码，设备死机等异常现象 | 5分钟 | 快速翻阅过程中，记忆显示切换无异常，设备无死机黑屏等异常现象 | PASS
GN001-276 |  |  | 单位切换后记忆数值转换 | 中 | 已有至少10组高、中、低不同的温度值 | 单位分别切换为℃与℉，查看记忆值转换是否正确 | 记忆温度数值 | 单位为℃和℉，记忆值转换正确，无误差 | PASS
GN001-277 |  | 退出记忆模式 | 退出记忆模式方式 | 高 | 已在记忆查看状态下 | 在记忆查看状态下，进行以下操作，是否退出记忆 | 不做任何操作30s | 自动关机 | PASS
GN001-278 |  |  |  | 高 |  |  | 短按测量键 | 设备无反应 | PASS
GN001-279 |  |  |  | 高 |  |  | 长按测量键4s | 退出记忆模式并进入关机状态
|  |  |  | 高 |  |  | 长按记忆键4s | 一直显示记忆序号，无法关机 | PASS
GN001-280 | 黑体模式 | 进入黑体模式 | 进入黑体模式状态 | 高 | 有黑体模式 | 1.在开机状态，长按测量键8秒关机后是否进入黑体模式，进入黑体模式是否能查看程序版本编码，液晶显示状态，蜂鸣蜂鸣状态，液晶显示及背光状态；无操作是否自动关机，长按测量键是否关机； |  | 开机后，长按测量键不释放 4s 显示“OFF”，再次按下测量键 3s 秒后显示CAL，松开后进入黑体模式（CAL）；进入黑体模式后显示程序版本编码；进入黑体模式先亮绿色背光后熄灭；显示“CAL”前蜂鸣beep400beep400beep400或振动一次 | PASS
GN001-281 |  | 黑体模式分辨率 | 黑体模式分辨率0.1℃/℉ | 高 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，测量黑体设备的温度，显示黑体温度值分辨率是否是0.1℃/℉ |  | 黑体温度值分辨率是0.1℃/℉ | PASS
GN001-282 |  | 黑体模式显示范围 | 黑体模式显示范围同耳、额温范围 | 高 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，测量黑体设备的温度，温度显示范围是否同耳、额温范围：34.0℃～43.0℃； |  | 可以显示的黑体温度范围是34.0℃～43.0℃；超过43℃显示HI,低于34.0℃显示LO | PASS
GN001-283 |  | 黑体模式显示背光 | 黑体模式背光显示同耳、额温 | 高 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，测量不同物体的温度，背光颜色是否与耳、额温范围一致 |  | 与耳、额温年龄分组一致 | PASS
GN001-284 |  | 黑体模式记忆显示背光 | 黑体模式记忆值显示背光 | 高 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，测量不同物体的温度，随后进入黑体模式记忆查看，查看黑体模式下记忆显示背光 |  | 黑体模式下测得的温度，无论温度值为多少，一律显示为绿色背光；用户模式下测得的温度，根据测量温度的范围来确定显示 | PASS
GN001-285 |  | 黑体模式显示内容 | 黑体模式可显示客户程序编码及程序版本 | 高 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，是否显示客户程序编码及程序版本 |  | 黑体模式可显示客户程序编码及程序版本 | PASS
GN001-286 |  | 黑体模式哭笑脸显示 | 黑体模式哭笑脸显示 | 高 | 进入黑体模式 | 在黑体模式下，测量结果出来后，是否有哭笑脸显示，哭笑脸显示范围 |  | 与耳、额温年龄分组一致 | PASS
GN001-287 |  | 黑体模式记忆查看哭笑脸显示 | 黑体模式记忆查看哭笑脸显示 | 高 | 黑体模式进记忆 | 在黑体模式进记忆查看黑体模式下测量数据的记忆值 | 哭笑脸显示情况 | 黑体模式测量值记忆查看时无哭笑脸显示，显示物温符号，人体模式测量值有哭笑脸显示，显示耳额温符号 | PASS
GN001-288 |  | 黑体模式测量间隔 | 耳额温模式进黑体后测量间隔 | 高 | 带额温盖 | 带额温盖，在额温模式进入黑体模式测量 | 测量等待间隔时间 | 有5S等待测量间隔 | PASS
GN001-289 |  |  |  |  | 不带额温盖 | 不带额温盖，在额温模式进入黑体模式测量 | 测量等待间隔时间 | 有5S等待测量间隔 | PASS
GN001-290 |  | 黑体模式关机 | 在黑体模式进入关机状态 | 高 | 进入黑体模式 | 在进入黑体模式后，长按测量键是否关机；不做任何操作，多久会自动关机； |  | 长按测量键进入关机状态；黑体模式下不做任何操作，6分钟自动关机 | PASS
GN001-291 |  | 黑体模式查看用户模式下记忆值 |  |  | 用户模式下有记忆值且黑体模式无记忆值 | 进入黑体模式，随后进入黑体模式的记忆模式，查看黑体模式的记忆模式的记忆值是否有与用户模式下记忆值一致 |  | 黑体模式下记忆值与用户模式记忆值，记忆值测量模式一致，记忆背光一致 | PASS
GN001-292 |  | 用户模式下查看黑体模式记忆值 | 用户模式下查看黑体模式记忆值 |  | 黑体模式下有记忆值且用户模式下无记忆值 | 退出黑体模式，进入用户模式的记忆查看界面，查看用户模式下的记忆是否与黑体模式记忆值一致及记忆值背光颜色是什么颜色 |  | 用户模式下记忆值与黑体模式记忆值一致，记忆界面背光显示绿色 | PASS
GN001-293 | 生产模式 | 进入生产模式 | 关机进入生产模式 | 高 | 有生产模式 | 关机状态下，长按测量键不松开，短按设置键后松开然后长按，直至出现哭脸符号后松开两个按键 |  | 设备关机时，按住测量键进入全显状态蜂无蜂鸣，全显时短按设置键释放后立即长按设置键不释放，出现哭脸时松开两个按键，进入生产校验态； | PASS
GN001-294 |  | 生产模式分辨率 | 生产模式分辨率0.01℃/℉ | 中 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，测量物体的温度，显示物体温度值分辨率是否是0.01℃/℉ |  | 物体温度值分辨率是0.01℃/℉ | PASS
GN001-295 |  | 生产模式的显示范围 | 生产模式显示范围同物温范围 | 低 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，测量物体设备的温度，温度显示范围是否同物温范围：0℃～100.0℃； |  | 测量物体的温度，显示范围为0℃～100.0℃，无发烧告警提示 | PASS
GN001-296 |  | 生产模式下默认单位 | 生产模式下默认单位℃ | 低 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，查看显示温度单位是否为℃； |  | 在进入生产模式后，显示温度单位为℃ | PASS
GN001-297 |  | 生产模式哭笑脸显示 | 进入生产模式哭笑脸显示 | 中 | 带哭笑脸显示的表 | 带哭笑脸显示的表，开机进入生产模式后是否有哭笑脸显示 |  | 进入生产模式时哭脸显示，进入之后无显示 | PASS
GN001-298 |  |  | 生产模式测量结果是否有哭笑脸显示 | 中 | 带哭笑脸显示的表 | 带哭笑脸显示的表，开机进入生产模式测量，测量结果是否有哭笑脸显示 |  | 生产模式测量结果无哭笑脸显示 | PASS
GN001-299 |  | 生产模式背光显示 | 生产模式是否背光显示 | 中 | 带背光的表 | 带哭笑脸显示的表，开机进入生产模式测量，测量过程是否有背光显示 |  | 测量结果无背光，在测量间隔内按下测量键，出现绿色背光显示15S，5S后进入待测量状态 | PASS
GN001-300 |  | 生产模式蜂鸣状态 | 生产模式测量蜂鸣情况 | 中 | 带蜂鸣且蜂鸣开 | 进入生产模式，蜂鸣打开后，测量温度后，蜂鸣播报情况 |  | 显示测量结果"bi-",进入测量就绪状态“bi-bi-” | PASS
GN001-301 |  |  |  | 中 | 带蜂鸣且蜂鸣关 | 进入生产模式，蜂鸣关闭后，测量温度后，蜂鸣播报情况 |  | 显示结果振一下，准备就绪振两下 | PASS
GN001-302 |  | 测量间隔时间 | 生产模式测量时间间隔 | 高 | 有测量间隔的表 | 进入生产模式，按测量键测量，待测量结果显示后再按测量键，确认测量间隔时间 |  | 耳额温的表测量有测量间隔，间隔5S | PASS
GN001-303 |  | 生产模式模式符号显示 | 生产模式物温符号显示 | 高 | 有物温符号的表 | 进入生产模式后，待测量界面模式符号显示，测量时模式符号的显示，测温结束后的物温符号显示状态 |  | 待测量时显示物温符号，测量时物温符号不显示，测量结果时物温符号不显示；测量间隔时间到，进入测量就绪状态，物温符号显示 | PASS
GN001-304 |  | 生产模式测量间隔 | 耳额温模式进生产后测量间隔 | 高 | 带额温盖 | 带额温盖，在额温模式进入生产模式测量 | 测量等待间隔时间 | 有5S等待测量间隔 | PASS
GN001-305 |  |  |  |  | 不带额温盖 | 不带额温盖，在额温模式进入生产模式测量 | 测量等待间隔时间 | 有5S等待测量间隔 | PASS
GN001-306 |  | 生产模式记忆查看 | 生产模式记忆查看时显示及蜂鸣播报 | 高 | 有记忆的表 | 生产模式按记忆键查看记忆值时，界面及背光显示状态，蜂鸣情况 | 界面显示 | 界面显示记忆符号’M'，以及记忆组数，记忆组数对应的记忆值后一页显示 | PASS
GN001-307 | [6 empty] | 蜂鸣播报 | 蜂鸣打开时，蜂鸣播报组数及温度值； 蜂鸣关闭时，振动一次 | PASS
GN001-308 | [6 empty] | 背光显示 | 记忆查看界面有绿色背光亮，不操作15S背光灭 | PASS
GN001-309 |  | 生产模式关机 | 在生产模式进入关机状态 | 低 | 进入生产模式 | 在进入生产模式后，长按测量键是否关机；不做任何操作，多久会自动关机； |  | 长按测量键进入关机状态；生产模式下不做任何操作，6分钟自动关机 | PASS
GN001-310 | 校准模式 | 进入校准模式 | 从用户模式进入校准模式 | 高 | 设备进入用户模式 | 在设备用户模式的以下状态，耳、额、物温模式下，短路P53口后再次短路P54是否进入温度校准模式，进入校准模式的液晶显示，蜂鸣状态； | 用户模式测量就绪状态 | 可以进入校准模式，进入校准模式后显示Ab，随后立即显示环温 | PASS
GN001-311 |  |  |  | 高 |  |  | 用户模式测量结果状态 | 可以进入校准模式，进入校准模式后显示Ab，随后立即显示环温 | PASS
GN001-312 |  |  |  | 中 |  |  | 用户模式记忆查看状态 | 无法进入校准 | PASS
GN001-313 |  |  | 从黑体模式进入校准模式 | 低 | 设备进入黑体模式 | 设备进入黑体模式，在黑体模式的以下状态，耳、额、物温模式下，短路P53口后再次短路P54是否进入温度校准模式，进入校准模式的液晶显示，蜂鸣状态； | 黑体模式测量就绪状态 | 可以进入校准模式，进入校准模式后显示Rd，随后立即显示环温 | PASS
GN001-314 |  |  |  | 低 |  |  | 黑体模式测量结果状态 | 可以进入校准模式，进入校准模式后显示Rd，随后立即显示环温 | PASS
GN001-315 |  |  |  | 低 |  |  | 黑体模式记忆查看状态 | 无法进入校准 | PASS
GN001-316 |  |  | 从生产模式进入校准模式 | 低 | 设备进入生产模式 | 设备进入生产模式，在生产模式的以下状态，耳、额、物温模式下，短路P53口后再次短路P54是否进入温度校准模式，进入校准模式的液晶显示，蜂鸣状态； | 生产模式测量就绪状态 | 可以进入校准模式，进入校准模式后显示Rd，随后立即显示环温 | PASS
GN001-317 |  |  |  | 低 |  |  | 生产模式测量结果状态 | 可以进入校准模式，进入校准模式后显示Rd，随后立即显示环温 | PASS
GN001-318 |  |  |  | 低 |  |  | 生产模式记忆查看状态 | 无法进入校准 | PASS
GN001-319 |  | 温度校准 | 37.0℃温度校准 | 高 | 进入温度校准模式 | 在温度校准状态按一下测量键，是否显示37.0℃，校准时的液晶显示；校准完成显示 |  | 按一下测量键进入37.0℃校准，校准完成后显示PAS | PASS
GN001-320 |  | 温度校准 | 41.0℃温度校准 | 高 | 进入温度校准模式 | 在37.0℃校准完后再按一下测量键，是否显示41.0℃，校准时液晶显示；校准完成显示 |  | 37.0℃校准完成后，再按一下测量键进入41.0℃校准，校准完成后显示PAS | PASS
GN001-321 |  | 校准模式蜂鸣 | 校准模式蜂鸣 | 中 | 进入温度校准模式 | 在校准模式的以下状态，观察蜂鸣是否会响，蜂鸣状态是否正确 | 校准模式显示Ab后 | 蜂鸣bi一声 | PASS
GN001-322 |  |  |  | 中 |  |  | 显示37时 | 蜂鸣bi一声 | PASS
GN001-323 |  |  |  | 中 |  |  | 显示41时 | 蜂鸣bi一声 | PASS
GN001-324 |  | 退出校准模式 | 如何退出校准模式 | 高 | 已进入校准模式 | 在以下状态，长按测量键3s是否会关机；不做任何操作6min是否会自动关机； | 温度校准未完全完成 | 长按测量键3s不会关机；不做任何操作6min不会自动关机； | PASS
GN001-325 |  |  |  | 低 |  |  | 温度已校准完成进入生产态 | 长按测量键3s会关机；不做任何操作6min会自动关机； | PASS
GN001-326 |  | 校准数据保存 | 校准数据保存 | 高 |  | 校准完成后，进行以下操作，随后再次复测37℃及41℃水槽，查看温度值是否准确 | 关机再开机 | 温度值准确 | PASS
GN001-327 |  |  |  | 高 |  |  | 掉电再上电 | 温度值准确 | PASS
GN001-328 | 绑定检测模式 | 进入绑定检测模式 | 从用户模式进入绑定检测模式 | 高 | 设备进入用户模式 | 在设备用户模式的以下状态，耳，物温模式下，短路P54口，是否进入绑定检测模式，绑定检测模式液晶显示和蜂鸣状态 | 用户模式测量就绪状态 | 可以进入绑定检测状态，背光显示，绿灯亮起，蜂鸣播报滴一声，蜂鸣’bi ',液晶显示参照绑定文件显示 | PASS
GN001-329 |  |  |  | 高 |  |  | 用户模式测量结果状态 | 可以进入绑定检测状态，背光显示，绿灯亮起，蜂鸣播报滴一声，蜂鸣’bi ',液晶显示参照绑定文件显示 | PASS
GN001-330 |  |  |  | 中 |  |  | 用户模式记忆查看状态 | 无法进入绑定检测状态 | PASS
GN001-331 |  |  | 从黑体模式进入绑定检测模式 | 低 | 设备进入黑体模式 | 设备进入黑体模式，在黑体模式的以下状态，耳，物温模式下，短路P54口，是否进入绑定检测模式，绑定检测模式液晶显示和蜂鸣状态 | 黑体模式测量就绪状态 | 可以进入绑定检测状态，背光显示，绿灯亮起，蜂鸣播报滴一声，蜂鸣’bi ',液晶显示参照绑定文件显示 | PASS
GN001-332 |  |  |  | 低 |  |  | 黑体模式测量结果状态 | 可以进入绑定检测状态，背光显示，绿灯亮起，蜂鸣播报滴一声，蜂鸣’bi ',液晶显示参照绑定文件显示 | PASS
GN001-333 |  |  |  | 低 |  |  | 黑体模式记忆查看状态 | 无法进入绑定检测状态 | PASS
GN001-334 |  |  | 从生产模式进入绑定检测模式 | 低 | 设备进入生产模式 | 设备进入生产模式，在生产模式的以下状态，耳，物温模式下，短路P54口，是否进入绑定检测模式，绑定检测模式液晶显示和蜂鸣状态 | 生产模式测量就绪状态 | 无法进入绑定检测模式 | PASS
GN001-335 |  |  |  | 低 |  |  | 生产模式测量结果状态 | 无法进入绑定检测模式 | PASS
GN001-336 |  |  |  | 低 |  |  | 生产模式记忆查看状态 | 无法进入绑定检测模式 | PASS
GN001-337 |  | 绑定检测 | 进入绑定检测模式检测 | 高 | 进入绑定检测模式 | 在绑定检测模式，按测量键，一步一步的检测产品的基本性能，产品性能是否都正常显示。 |  | 对照绑定文件，在绑定检测模式可以检测产品的液晶显示功能，程序版本编码，传感器的编码等性能都正常 | PASS
GN001-338 | 系数调整模式 | 进入系数调整模式 | 生产模式进入系数调整模式 | 高 | 在生产模式下 | 在生产模式下，短路P54口，是否进入系数调整模式；系数调整模式液晶显示状态； |  | 在生产模式下，短路P54口，进入系数调整模式，液晶显示待定 | PASS
GN001-339 |  | 系数调整 | 在系数调整模式下修改参数 | 高 | 在系数调整模式下 | 在系数调整模式下，按测量键是否可以调整设置发射率和人体系数 |  | 按测量键切换发射率和黑体表格选择设置，默认发射率1.0，黑体表格T1 | PASS
GN001-340 | 设置功能 | 温度单位设置 | 温度单位设置前提 | 低 |  | COB处于以下情况，查看温度单位是否可以设置 | C/F(P51)焊盘短路 | 温度单位不可设置 | PASS
GN001-341 |  |  |  | 低 |  |  | C/F(P51)焊盘开路 | 温度单位可设置 | PASS
GN001-342 |  |  | 上电默认温度单位 | 中 |  | COB处于以下情况，断电再上电，重新开机观察设备默认时间制式 | CF(P52)焊盘开路 | 上电默认单位为℃ | PASS
GN001-343 |  |  |  | 中 |  |  | CF(P52)焊盘短路 | 上电默认单位为℉ | PASS
GN001-344 |  |  | 温度单位设置进入方式 | 高 | 体温计正常上电 | 在关机状态下，进行以下操作，是否可以进入温度单位切换模式 | 长按设置键3s | 可以进入单位设置模式 | PASS
GN001-345 |  |  | 温度单位切换方式 | 中 | 体温计正常上电 | 进入温度单位设置模式后，进行以下操作，查看是否可以切换单位 | 短按测量键 | 时间制式切换为℉ | PASS
GN001-346 |  |  |  | 低 |  |  | 长按测量键 | 时间制式在℃和℉间来回切换 | PASS
GN001-347 |  |  | 温度单位设置保存 | 高 |  | 设置过温度单位后，关机再开机查看时间制式是否为设置的时间制式 | 关机前设置温度单位为℃ | 开机默认温度单位为℃ | PASS
GN001-348 |  |  |  | 高 |  |  | 关机前设置温度单位为℉ | 开机默认温度单位为℉ | PASS
GN001-349 |  | 蜂鸣开关设置 | 用户模式蜂鸣开关设置 | 高 | 设备处于用户模式下 | 在用户模式下以下状态，短按设置键，是否能切换蜂鸣开关状态 | 测量就绪状态 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-350 |  |  |  | 高 |  |  | 测量结果显示时 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-351 | [6 empty] | 测量等待状态 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-352 |  |  |  | 高 |  |  | 查看记忆时 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-353 |  |  | 生产模式蜂鸣开关设置 | 高 | 设备处于用户模式下 | 在生产模式下以下状态，短按设置键，是否能切换蜂鸣开关状态 | 测量就绪状态 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-354 |  |  |  | 高 |  |  | 测量结果显示时 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-355 | [6 empty] | 测量等待状态 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-356 |  |  |  | 高 |  |  | 查看记忆时 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-357 |  |  | 黑体模式蜂鸣开关设置 | 高 | 设备处于用户模式下 | 在黑体模式下以下状态，短按设置键，是否能切换蜂鸣开关状态 | 测量就绪状态 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-358 |  |  |  | 高 |  |  | 测量结果显示时 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-359 | [6 empty] | 测量等待状态 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-360 |  |  |  | 高 |  |  | 查看记忆时 | 能切换蜂鸣开关 | PASS
GN001-361 |  |  | 蜂鸣开关设置保存 | 高 | 蜂鸣开关设置完成 | 1.在蜂鸣开关设置完成后，关机再开机，设置的蜂鸣开关能否保存； 2.自动关机后蜂鸣开关设置是否能正常保存； |  | 蜂鸣开关设置完成后，关机再开机，设置的的蜂鸣开关可以保存；自动关机后蜂鸣开关设置能正常保存。 | PASS
GN001-362 | 异常处理功能 | LO状态 | 耳额温模式测量温度低于34℃状态 物温测量模式温度低于0℃状态 | 高 | 耳、额温模式 | 测量低温的物体，观察设备出现LO时的现象 | 条件 | 当测量温度低于34℃时，会出现LO状态 | PASS
GN001-363 |  |  |  | 高 |  |  | 现象 | 耳温模式：蜂鸣器发出bi-bi-bi-bi-提示音，显示屏显示LO，5s后进入测量就绪状态 额温模式：蜂鸣器发出bi-bi-bi-bi-提示音，绿色背光亮15s后熄灭；蜂鸣关闭时振动一下 物温模式：蜂鸣器发出bi-bi-bi-bi-提示音，绿色背光亮15s后熄灭，无哭笑脸显示；蜂鸣ding一声，蜂鸣关闭时振动一下 | PASS
GN001-364 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后进入测量就绪状态 额温模式：30s无任何操作自动关机 | PASS
GN001-365 |  | HI状态 | 耳额温模式测量温度高于43℃状态 物温测量模式温度高于100℃状态 | 高 | 耳、额温模式 | 测量高温的物体，观察设备出现HI时的现象 | 条件 | 当测量温度低于34℃时，会出现LO状态 | PASS
GN001-366 |  |  |  | 高 |  |  | 现象 | 耳温模式：蜂鸣器发出Bi-bi-bi-bi-，显示屏显示HI，5s后进入测量就绪状态 额温模式：蜂鸣器发出Bi-bi-bi-bi-提示音，显示屏显示HI，红色背光亮15s后熄灭，哭脸显示；无蜂鸣ding一声，蜂鸣关闭时会振动四下 物温模式：蜂鸣器发出Bi-bi-bi-bi-提示音，显示屏显示HI，绿色背光亮15s后熄灭，哭脸显示；无蜂鸣ding一声，蜂鸣关闭时振动四下 | PASS
GN001-367 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后进入测量就绪状态 额温模式：30s无任何操作自动关机 | PASS
GN001-368 |  | 发烧报警 | 耳额温模式测量温度高于37.8且低于43℃状态 | 高 | 耳、额温模式 | 测量温度介于37.8-43℃的物体 | 条件 | 根据年龄分段发烧报警值不同 | PASS
GN001-369 |  |  |  | 高 |  |  | 现象 | 耳温模式：无蜂鸣或蜂鸣提示，显示屏显示温度值，背光显示红色 额温模式：蜂鸣器发出bi-bi-bi-bi-提示音，红色背光亮15s后熄灭，哭脸；蜂鸣ding一声，蜂鸣关闭时振动一下 | PASS
GN001-370 |  |  |  | 高 |  |  | 转移状态 | 耳温模式：5s后进入测量就绪状态 额温模式：30s无任何操作自动关机 | PASS
GN001-371 |  | ERR1报错 | 无法读取测量值 | 高 |  |  |  | 该错误不显示 | PASS
GN001-372 |  | ERR2报错 | 环温过低过高报错 | 高 | 环境温度高于或者低于正常工作温度 | 不在设备规定的使用环境使用设备，设备是否会报er2错误 | 国内版本 | 当环境温度不在15-35℃范围时，设备会报er2错误 | PASS
GN001-373 |  |  |  | 高 |  |  | 国外版本 | 当环境温度不在10-40℃范围时，设备会报er2错误 | PASS
GN001-374 |  |  | 传感器短路报错 |  | 传感器短路 | 将额温计传感器短路，开机查看显示状态 |  | 设备会显示ERR2报错，传感器恢复正常连接，开机正常显示 | PASS
GN001-375 |  |  | 传感器开路报错 |  | 传感器开路 | 将额温计传感器开路，开机查看显示状态 |  | 设备会显示ERR2报错，传感器恢复正常连接，开机正常显示 | PASS
GN001-376 |  |  | er2报错现象 | 高 | 设备处于不在规定的使用温度的环境中 | 当发生er2报错时，查看现象 | 显示 | 耳温符号、蜂鸣符号、温度单位，er2 | PASS
GN001-377 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣 | 测量报er2，蜂鸣bi-bi-bi-bi-：140ms；关机再次开机会重新蜂鸣 | PASS
GN001-378 |  |  |  | 高 |  |  | 蜂鸣 | 开机蜂鸣播报er2，关机再次开机会重新播报 | PASS
GN001-379 |  |  | 后续操作 | 高 | 设备处于不在规定的使用温度的环境中 | 当设备开机进入用户模式时报err2错误，进行以下操以下查看现象 | 不作任何操作 | 30s自动关机 | PASS
GN001-380 |  |  |  | 高 |  |  | 短按测量键 | 不会进行测量；30s自动关机，按键操作不会重置关机时间 | PASS
GN001-381 |  |  |  | 高 |  |  | 短按记忆键 | 不能进入记忆查看状态；30s自动关机，按键操作不会重置关机时间 | PASS
GN001-382 |  |  |  | 高 |  |  | 短按设置键 | 不能设置声音开关；30s自动关机，按键操作不会重置关机时间 | PASS
GN001-383 |  |  |  | 高 |  |  | 长按测量键3s | 显示off后关机 | PASS
GN001-384 |  |  |  | 高 |  |  | 长按记忆键 | 无法关机 | PASS
GN001-385 |  |  |  | 高 |  |  | 长按设置键 | 无法在耳/额温及物温间相互切换 | PASS
GN001-386 |  |  |  | 高 |  |  | 关机时长按测量键，短按设置键随后长按 | 进入生产模式，生产模式正常显示待测状态 | PASS
GN001-387 |  |  |  | 高 |  |  | 开机时长按测量键6s | 进入黑体模式，黑体模式报er2 | PASS
GN001-388 |  |  |  | 高 |  |  | 在用户模式下短路P54 | 进入绑定检测模式，绑定检测模式正常显示 | PASS
GN001-389 |  |  |  | 高 |  |  | 在用户模式下短路P53后短路P54 | 进入校准模式，显示当前环温 | PASS
GN001-390 |  |  |  | 高 |  |  | 自动关机后再次开机 | 再次开机依然播报er2 | PASS
GN001-391 |  | ERR3报错 | 测量不稳定 | 高 | 测量过程将耳、物温计迅速移开至别处 | 1.测量过程将耳、物温计迅速移开至别处 |  | 测量过程将耳、物温计迅速移开至别处，设备会显示ERR3报错；蜂鸣器发出Bi---bi-bi-bi-提示音 | PASS
GN001-392 |  | ERR4报错 | 环境温度快速变化 | 低 |  |  |  |  | NA | NA
GN001-393 |  | ERR5报错 | EEPROM读写错误 | 低 | 设备正常上电开机 | EEPROM读写错误，液晶是否会显示ERR5报错 |  | EEPROM读写错误时，液晶会显示ERR5报错 | 未测试
GN001-394 | 低电压报警功能 | 低电压检测 | 上电低电压检测 | 中 |  | 给设备安装低电量电池，查看屏幕是否有低电量图标 |  | 1.低电量状态下上电，屏幕显示低电量图标 | PASS
GN001-395 |  |  | 开机低电压检测 | 中 | 低电压上电 | 1.设备低电压状态，按测量键开机，是否会出现低电压报错？低电压报错液晶显示、蜂鸣状态、背光状态 |  | 1.按测量键开机，液晶显示低电压符号，无背光，无蜂鸣播报低电压，再按测量键关机或者30S后自动关机 | PASS
GN001-396 |  | 低电量范围 | 二级低电 | 低 | 稳压源 | 1.稳压源调节电量从3V慢慢往下调，查看电量多少V的时候，设备开机显示电量符号只显示电池外框 |  | 电量在2.7±0.1范围内，设备开机显示电池外框闪烁 | PASS
GN001-397 |  |  | 低电量 | 低 |  | 1.稳压源调节电量从3V慢慢往下调，查看电量多少V的时候，设备开机只显示电量符号闪烁 |  | 电量在2.6±0.1范围内，设备开机只显示"LO"及低电量符号 | PASS
GN001-398 |  |  | 低电量准确性 | 低 |  | 调节稳压源电量，在低电量和正常电量间来回调节，查看效果 |  | 1.调至低于低电量值开机，设备提示低电量，调至高于低电量值开机，设备正常启动 | PASS
GN001-399 |  | 临近低电量 | 临近低电量设备状态 | 低 |  | 调节稳压源值为低电量值+0.1V，查看设备以下状态下有无异常 | 开关机 | 设备正常开关机，背光，蜂鸣等均无异常 | PASS
GN001-400 |  |  |  | 低 |  |  | 测量状态 | 温度测量准确，无异常 | PASS
GN001-401 |  |  |  | 低 |  |  | 蜂鸣播报 | 蜂鸣播报音量正常，无杂音 | PASS
GN001-402 |  |  |  | 低 |  |  | 背光亮度 | 亮度不会变暗，蜂鸣播报时背光无忽明忽暗的现象 | PASS
GN001-403 |  | 设备不同状态下手动关机 | 测量状态按测量键关机 | 高 | 进入测量状态 | 测量状态下，长按测量键3秒，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 |  | 屏幕显示OFF后关机，关机显示OFF时蜂鸣一声或振动一次；关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | PASS
GN001-404 |  |  | 设置状态关机 | 高 | 进入设置状态 | 1.设置状态下，进行以下操作，是否会关机 | 长按测量键3s | 会不停切换设置项的值 | PASS
GN001-405 |  |  |  | 高 |  |  | 一直短按测量键 | 会一直切换设置项的值 | PASS
GN001-406 | [6 empty] | 短按设置键 | 显示off后关机 | PASS
GN001-383 |  |  | 查看记忆状态关机 | 高 | 进入记忆查看状态 | 查看记忆状态下，进行以下操作，查看设备是否会关机 | 短按测量键 | 进入关机状态 | FAIL | 长按4S关机
GN001-384 |  |  |  | 高 |  |  | 长按记忆键4s | 显示记忆序号直至松开按键，不会关机 | PASS
GN001-385 |  |  | 报警状态关机 | 高 | 处于报警态 | 1.报警状态下，短按测量键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 |  | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | err5未测试，其他pass
GN001-386 |  |  | 上电低电量状态关机 | 高 | 低电量上电 | 1.上电低电量状态下，短按测量键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 |  | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | PASS
GN001-387 |  |  | 开机低电量状态关机 | 高 | 低电量开机 | 1.开机低电量状态下，短按测量键，是否会关机，关机后液晶显示状态，背光状态，蜂鸣状态 |  | 屏幕显示OFF后关机，关机后屏幕，背光，蜂鸣等全部关闭 | PASS
GN001-388 |  | 设备不同状态下自动关机 | 测量状态自动关机 | 高 | 处于测量态 | 测量状态下不做任何操作30S后，是否会自动关机 |  | 测量状态下不做任何操作，会自动关机，屏幕显示OFF后关机， | PASS
GN001-389 |  |  | 设置状态自动关机 | 高 | 处于设置态 | 设置状态下不做任何操作30S后，是否会自动关机 |  | 设置状态下不做任何操作，会自动关机，屏幕显示OFF后关机， | PASS
GN001-390 |  |  | 查看记忆状态自动关机 | 高 | 进入设置状态 | 查看记忆状态下不做任何操作30S后，是否会自动关机 |  | 查看记忆状态不做任何操作，30S后自动关机 | PASS
GN001-391 |  |  | 报警状态自动关机 | 高 | 处于报警状态 | 报警状态下不做任何操作5S后，是否会自动关机 |  | 报警状态不做任何操作，30S后自动关机 | PASS
GN001-392 |  |  | 上电低电量状态自动关机 | 高 | 处于低电量上电状态 | 上电低电量状态下不做任何操作30S后，是否会自动关机 |  | 上电低电量，显示低电量符号，不做任何操作，30S自动关机 | PASS
GN001-393 |  |  | 开机低电量状态自动关机 | 高 | 进入低电量开机态 | 开机低电量状态下不做任何操作30S后，是否会自动关机 |  | 开机低电量，显示低电量符号，不做任何操作，30s自动关机 | PASS
GN001-394 |  | 关机状态检查 | 关机状态检查 | 高 | 设备关机 | 进入关机态后，所有任务是否停止，液晶是否还有显示，蜂鸣器背光等状态； |  | 进入关机态后，所有任务停止，液晶无显示无残影无背光，蜂鸣器关闭，蜂鸣关闭 | PASS
GN001-395 |  | 参数保存 | 关机重启 | 高 |  | 将以下参数均改为非默认参数，关机重启，查看修改的参数是否保存成功 1.手动关机 2.自动关机 | 测量模式 | 恢复默认 | PASS
GN001-396 |  |  |  | 高 |  |  | 记忆储存 | 与重启前一致，温度数据均保存成功无丢失 | PASS
GN001-397 |  |  |  | 高 |  |  | 单位设置 | 与重启前一致，效果和图标均为修改后的状态 | PASS
GN001-403 |  |  | 断电重启 | 高 |  | 将以下参数均改为非默认参数，插拔电池重启设备，查看修改的参数是否保存成功 | 测量模式 | 恢复成默认模式 | PASS
GN001-404 |  |  |  | 高 |  |  | 记忆储存 | 与重启前一致，温度数据均保存成功无丢失 | PASS
GN001-405 |  |  |  | 高 |  |  | 单位设置 | 恢复为默认℃，需重新设置 | PASS
GN001-411 |  | 开关机压力测试 |  | 高 |  | 1.开关机操作压力测试10000次，查看设备是否正常 |  | 1.每次开关机操作均正常，且设备参数，记忆数据能均未丢失 | 未测试 | 测试过程中未出现异常
GN001-412 | 显示 | 全显状态 | 全显状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1、短按测量键开机，进入全显界面，查看全显界面显示是否清晰，数字显示是否缺划，各功能标识显示是否齐全，蜂鸣器状态，背光状态 |  | 1.短按测量键进入全显界面，显示设备具有的功能符号； 2.无蜂鸣 3.绿、黄、红三色背光显示切换 | PASS
GN001-419 |  | 温度单位 | 温度单位 | 低 | 单位设置摄氏度 | 设备处于摄氏度下，查看温度单位显示是否正确 |  | 1.显示为摄氏度单位 | PASS
GN001-420 |  |  |  | 低 | 单位设置华氏度 | 设备处于华氏度下，查看温度单位显示是否正确 |  | 1.显示为华氏度单位 | PASS
GN001-421 |  |  |  | 低 | 进入待测量态 | 设备处于开机后未进行测试前状态，查看温度单位显示是否正确 |  | 1.温度单位显示正确 | PASS
GN001-422 |  |  |  | 低 | 完成测量态 | 设备处于测量完成结果显示状态，查看温度单位显示是否正确 |  | 1.温度单位显示正确 | PASS
GN001-423 |  |  |  | 低 | 报错状态 | 设备处于报错状态，查看温度单位显示是否正确 |  | 1.温度单位显示正确 | PASS
GN001-424 |  |  |  | 低 | 记忆查看状态 | 设备处于记忆组查看状态，查看温度单位显示是否正确 |  | 1.温度单位显示正确 | PASS
GN001-425 |  | 模式标志 | 模式标志 | 低 | 开机额温模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：额温模式下 |  | 1.显示为额温模式 | PASS
GN001-426 |  |  |  | 低 | 开机耳温模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：耳温模式下 |  | 1.显示为耳温模式 | PASS
GN001-427 |  |  |  | 低 | 切换物温模式 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：物温模式下 |  | 1.显示为物温模式 | PASS
GN001-428 |  |  |  | 低 | 开机待测量态 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：开机后未进行测试前状态 |  | 1.开机后，设备准备就绪会显示模式标志 | PASS
GN001-429 |  |  |  | 高 | 测量结果显示状态 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：测量完成结果显示状态 |  | 测试过程中不显示模式标志，测量完成设备准备就绪后会显示模式标志 | PASS
GN001-430 |  |  |  | 中 | 报错状态 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：报错状态 |  | 报错状态不显示模式标志，设备准备就绪后会显示模式标志 | FAIL | err3报错状态无模式标志，err2报错状态有耳温模式标志
GN001-431 |  |  |  | 高 | 记忆查看状态 | 设备处于以下状态下，查看模式标志显示是否正确：记忆组查看状态 |  | 记忆组数据混存，不管设置为什么模式，记忆数据均与测量时设置模式一致 | PASS
GN001-432 |  |  | 黑体模式下模式标志 | 高 | 黑体模式下测量模式显示 | 进入黑体模式，查看黑体模式的测量就绪状态，测量结果显示状态模式下模式显示 |  | 黑体模式下模式显示为物温模式 | PASS
GN001-433 |  |  |  | 高 | 黑体模式下记忆模式显示 | 进入黑体模式，随后短按记忆键进入黑体模式下记忆模式，短按记忆键切换记忆，查看记忆显示模式 |  | 黑体模式下测得的温度，测量模式显示为物温模式；用户模式下测得的温度，按照测量时的测量模式显示为耳、额、物温模式 | PASS
GN001-434 |  |  | 生产模式下模式标志 | 高 | 生产模式下测量模式显示 | 进入生产模式，查看生产模式的测量就绪状态，测量结果显示状态模式下模式显示 |  | 生产模式下模式显示为物温模式 | PASS
GN001-435 |  |  |  | 高 | 生产模式下记忆模式显示 | 进入生产模式，随后短按记忆键进入生产模式下记忆模式，短按记忆键切换记忆，查看记忆显示模式 |  | 生产模式下模式显示为物温模式 | PASS
GN001-436 |  | 温度数据显示 | 温度数据显示 | 中 |  | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：开机后未进行测试前状态 | 未测量前 | 1.未进行测试前，显示为“_ _._” | PASS
GN001-437 |  |  |  | 中 |  | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：测量完成结果显示状态 | 测量完成 | 1.显示为测量的温度数据，xx.x | PASS
GN001-438 |  |  |  | 低 |  | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：报错状态 | 报错状态 | 显示为对应的报错类型，5秒后恢复显示为“_ _._” | PASS
GN001-439 |  |  |  | 中 |  | 设备处于以下状态下，查看温度数据显示是否正确：记忆组查看状态 | 记忆查看状态 | 1.显示为对应的记忆组数据 | PASS
|  | 年龄分组显示 | 年龄分组显示 |  |  | 在用户模式的以下状态，查看年龄分组显示是否准确 | 测量状态 | 设置为哪一个年龄分组，测量状态该年龄分组一直显示 | PASS
[7 empty] | 测量结果状态 | 设置为哪一个年龄分组，测量结果状态该年龄分组一直显示 | PASS
[7 empty] | 记忆状态 | 年龄分组显示与该次测量结果一致 | PASS
GN001-444 |  | 低电量 | 低电量图标 | 高 | 低电量状态下 | 1.开机查看有无低电量图标显示 |  | 1.低电量状态下，设备无法正常开机，只显示低电量图标 | PASS
GN001-445 |  |  |  | 高 |  | 低电压上电查看有无低电量图标显示 |  | 低电压上电查看有低电量图标显示 | PASS
GN001-446 | 蜂鸣功能（仅蜂鸣款） | 开机时蜂鸣状态 | 开机全显时蜂鸣状态 | 高 | 温度计正常上电 | 开机全显时，设备是否蜂鸣，蜂鸣声音是否正常 |  | 开机全显时，无蜂鸣 | PASS
GN001-447 |  | 测量就绪状态蜂鸣 | 测量就绪状态蜂鸣 | 高 | 温度计正常上电 | 开机全显后进入测量就绪状态或测量完成后测量间隔时间到进入测量就绪状态，设备是否蜂鸣，蜂鸣声音是否正常 |  | 进入测量就绪状态，蜂鸣器响beep160，两声 | PASS
GN001-448 |  | 测量完成蜂鸣状态 | 测量完成时蜂鸣状态 | 高 | 温度计正常上电 | 测量完成时，蜂鸣器是否鸣响，声音是否正常，蜂鸣次数是否正确 |  |  | PASS
GN001-449 |  | 模式切换时蜂鸣状态 | 模式切换时蜂鸣状态 | 中 | 温度计正常上电 | 蜂鸣款设备在用户模式下，进行下列模式切换时，查看蜂鸣状态 | 耳温切额温 | 蜂鸣器响两声bi-bi | NA
GN001-450 |  |  |  | 中 |  |  | 额温切耳温 | 蜂鸣器响两声bi-bi | NA
GN001-452 |  |  |  | 中 |  |  | 物温切耳温 | 蜂鸣器响两声bi-bi | NA
GN001-453 |  |  |  | 中 |  |  | 额温切物温 | 蜂鸣器响两声bi-bi | PASS
GN001-454 |  |  |  | 中 |  |  | 物温切额温 | 蜂鸣器响两声bi-bi | PASS
|  | 年龄分组切换时蜂鸣状态 |  | 高 |  | 在耳、额温测量状态，短按左键切换年龄分组，查看蜂鸣状态 |  | 蜂鸣器响一声bi | PASS
GN001-455 |  | 发烧报警蜂鸣 | 测量结果出现发烧时蜂鸣状态 | 高 | 温度计正常上电 | 测量完成时，测量结果处于发烧时，蜂鸣器是否会鸣响，声音是否正常，蜂鸣次数是否正确 |  | 测量结果发烧时，会出现发烧蜂鸣， 蜂鸣Bi--bi-bi-bi | PASS
GN001-456 |  | ERR2报错时蜂鸣状态 | ERR2报错时的蜂鸣状态 | 高 | 温度计正常上电 | 测量报错时，设备是否蜂鸣，蜂鸣声音是否正常 |  | 测量报ERR2错时，蜂鸣bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-457 |  | LO状态蜂鸣 | 出现LO时蜂鸣状态 | 高 | 温度计正常上电 | 当设备处于下列工作模式，测量结果LO时，设备是否蜂鸣，蜂鸣状态是否正常 | 用户模式 | 测量报LO，蜂鸣bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-458 |  |  |  | 中 |  |  | 黑体模式 | 测量报LO，蜂鸣 bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-459 |  |  |  | 低 |  |  | 生产模式 | 测量报LO，蜂鸣bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-460 |  | HI状态蜂鸣 | 出现Hi时蜂鸣状态 | 高 | 温度计正常上电 | 当设备处于下列工作模式，测量结果HI时，设备是否蜂鸣，蜂鸣状态是否正常 | 用户模式 | 测量报HI，蜂鸣Bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-461 |  |  |  | 中 |  |  | 黑体模式 | 测量报HI，蜂鸣Bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-462 |  |  |  | 中 |  |  | 生产模式 | 测量报HI，蜂鸣Bi -bi -bi-bi | PASS
GN001-463 |  | 低电压蜂鸣状态 | 低电压状态时蜂鸣状态 | 低 |  | 上电低电压时，设备是否蜂鸣，蜂鸣声音是否正常 |  | 上电低电压，蜂鸣不响 | PASS
GN001-464 |  |  |  | 高 | 温度计低电压上电 | 开机低电压时，设备是否蜂鸣，蜂鸣声音是否正常 |  | 开机低电压，蜂鸣不响 | PASS
GN001-465 |  | 用户模式记忆态蜂鸣状态 | 用户模式记忆状态蜂鸣状态 | 高 | 设备处于用户模式下 | 1.测量界面按MEM键进入记忆态，此时的蜂鸣器状态；短按记忆键切换记忆，查看蜂鸣器状态 | 进入记忆时 | 蜂鸣bi | NA | 关机状态下长按测量键进入记忆
GN001-466 |  |  |  | 高 |  |  | 切换记忆时 | 蜂鸣bi | NA | 关机状态下长按测量键进入记忆
GN001-467 |  | 黑体模式记忆态蜂鸣状态 | 黑体模式记忆状态蜂鸣状态 | 高 | 设备处于黑体模式下 | 1.测量界面按MEM键进入记忆态，此时的蜂鸣器状态；短按记忆键切换记忆，查看蜂鸣器状态 | 进入记忆时 | 蜂鸣bi | NA | 测量界面按MEM键不进入记忆模式，切换年龄分组
GN001-468 |  |  |  | 高 |  |  | 切换记忆时 | 蜂鸣bi | NA | 测量界面按MEM键不进入记忆模式，切换年龄分组
GN001-469 |  | 生产模式记忆态蜂鸣状态 | 生产模式记忆状态蜂鸣状态 | 高 | 设备处于生产模式下 | 1.测量界面按MEM键进入记忆态，此时的蜂鸣器状态；短按记忆键切换记忆，查看蜂鸣器状态 | 进入记忆时 | 蜂鸣bi | PASS
GN001-470 |  |  |  | 高 |  |  | 切换记忆时 | 蜂鸣bi | PASS
GN001-471 |  | 校准模式蜂鸣 |  |  | 已进入校准模式 | 在校准模式的以下状态，观察蜂鸣器是否会响，蜂鸣状态是否正确 | 校准模式显示Ab后 | 蜂鸣器响，beep160 | PASS
GN001-472 | [6 empty] | 显示37后按下按键，传感器稳定后 | 蜂鸣器响，beep160 | PASS
GN001-473 | [6 empty] | 显示41后按下按键，传感器稳定后 | 蜂鸣器响，beep160 | PASS
GN001-474 | 振动功能 | 开机时振动状态 | 开机全显时振动状态 | 低 | 温度计正常上电 | 开机全显时，设备是否振动，振动时长是否正常 |  | 开机全显时，振动一次 | NA
GN001-475 |  | 测量就绪状态振动 | 测量就绪状态 | 低 | 温度计正常上电 | 开机全显后显示--.-时，设备是否振动，振动时长是否正常 |  | 显示--.-时，振动两次 | PASS
GN001-476 |  | 测量完成振动状态 | 测量完成时振动状态 | 低 | 温度计正常上电 | 测量完成时，设备是否振动，振动时长是否正常 |  | 测量结果显示时，振动一次 | PASS
GN001-477 |  | LO状态振动 | 出现LO时振动状态 | 高 | 温度计正常上电 | 当设备处于下列工作模式，测量结果LO时，设备是否振动，振动时长是否正常 | 用户模式 | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-478 |  |  |  | 中 |  |  | 黑体模式 | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-479 |  |  |  | 低 |  |  | 生产模式 | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-480 |  | HI状态振动 | 出现Hi时振动状态 | 高 | 温度计正常上电 | 当设备处于下列工作模式，测量结果HI时，设备是否振动，振动时长是否正常 | 用户模式 | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-481 |  |  |  | 中 |  |  | 黑体模式 | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-482 |  |  |  | 中 |  |  | 生产模式 | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-483 |  | 发烧报警振动 | 测量结果出现发烧时振动状态 | 低 | 温度计正常上电 | 测量完成发烧报警时时，设备是否振动，振动时长是否正常 |  | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-484 |  | ERR2报错时振动状态 | ERR2报错时的振动状态 | 低 | 温度计正常上电 | 测量报错时，设备是否振动，振动时长是否正常 |  | 振动频率同蜂鸣 | PASS
GN001-485 |  | 低电压振动状态 | 低电压状态时振动状态 | 低 | 温度计低电压上电 | 开机低电压时，设备是否振动，振动时长是否正常 |  | 不振动 | PASS
GN001-486 |  | 模式切换时振动状态 | 模式切换时振动状态 | 中 | 温度计正常上电 | 在用户模式下，在蜂鸣款蜂鸣关闭时，进行下列模式切换时，查看振动状态 | 耳温切额温 | 振动两次 | NA
GN001-487 |  |  |  | 中 |  |  | 额温切耳温 | 振动两次 | NA
GN001-489 |  |  |  | 中 |  |  | 物温切耳温 | 振动两次 | NA
GN001-490 |  |  |  | 中 |  |  | 额温切物温 | 振动两次 | PASS
GN001-491 |  |  |  | 中 |  |  | 物温切额温 | 振动两次 | PASS
|  | 年龄分组切换时振动状态 |  | 高 |  | 在耳、额温测量状态，短按左键切换年龄分组，查看振动状态 |  | 振动一次 | PASS
GN001-492 |  | 设置态振动 | 设置态振动 | 高 | 温度计正常上电 | 关机长按设置键进入设置态，查看以下状态时是否振动，振动时长是否正常 | 进入设置时 | 振动一次 | PASS
GN001-494 |  |  |  | 高 | 温度计正常上电 |  | 切换某设置项的设置值时 | 不振动 | PASS
GN001-495 |  | 记忆态振动状态 | 记忆态振动状态 | 高 | 温度计正常上电 | 测量界面按MEM键进入记忆态，查看以下状态时是否振动，振动时长是否正常 | 进入记忆态时 | 振动230ms | PASS | 关机进入记忆态
GN001-496 |  |  |  | 高 | 温度计正常上电 |  | 切换记忆时 | 振动230ms | PASS | 关机进入记忆态
GN001-497 |  | 蓝牙连接振动状态 | 蓝牙连接振动状态 | 高 | 温度计正常上电 | 设备与手机APP连接成功时设备是否振动，振动时长是否正常 | 蓝牙连接成功 | 无振动 | NA
GN001-498 |  |  |  | 低 | 温度计正常上电 |  | 蓝牙传输数据成功 | 无振动 | NA
GN001-499 |  | 校准模式振动 |  |  | 已进入校准模式 | 在校准模式的以下状态，观察设备是否振动，振动状态是否正确 | 校准模式显示Ab后 | 不振动 | PASS
GN001-500 | [6 empty] | 显示37后按下按键，传感器稳定后 | 不振动 | PASS
GN001-501 | [6 empty] | 显示41后按下按键，传感器稳定后 | 不振动 | PASS
GN001-502 | 背光功能 | 开机全显背光 | 开机全显背光状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1.温度计正常上电，按测量键开机，全显时背光是否点亮，点亮颜色 |  | 全显时背光点亮，背光颜色从绿、黄、红轮着亮一次 | PASS
|  | 测量就绪背光 | 测量就绪状态背光 | 高 |  | 1.温度计正常上电，按测量键开机，查看测量就绪状态背光是否点亮，点亮颜色 |  | 测量就绪状态绿色背光点亮 | PASS
GN001-503 |  | 显示测量结果时背光 | 显示测量结果时背光状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1.开机，按测量键测试完成显示测量结果时，背光是否点亮，背光颜色状态显示； |  | 根据测量结果、测量模式、年龄分组判断背光颜色，背光显示15s | PASS
GN001-504 |  | 显示记忆值时背光 | 显示记忆时背光状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1.测量界面按记忆键进入记忆态，在显示记忆值时背光是否点亮，背光颜色是什么 |  | 用户模式记忆背光与测量结果背光一致；黑体模式下测得的结果记忆背光一律为绿色 | PASS
GN001-505 |  | 设置状态背光 | 设置状态背光状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1.在功能设置界面，背光是否点亮 |  | 背光不点亮 | PASS
GN001-506 |  | 报错时背光 | 报错时背光状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1.设备报错界面，背光是否点亮 |  | 报错时无背光 | PASS
GN001-507 |  | 低电压背光 | 低电压背光状态 | 高 | 温度计正常上电 | 1.设备低电压界面，背光是否点亮； |  | 低电压界面，背光不点亮 | PASS
GN001-508 |  | 黑体模式下背光 | 进入黑体模式时背光 | 高 |  |  | 进入黑体模式时 | 背光不点亮 | PASS
GN001-509 |  |  | 黑体模式测量就绪状态背光 | 高 | 温度计已进入黑体模式 | 温度计处于黑体模式时，在以下状态查看温度计背光颜色 | 测量就绪状态 | 绿色背光 | PASS
GN001-510 |  |  | 黑体模式测量时背光 | 高 | 温度计已进入黑体模式 |  | 测量时 | 背光不点亮 | PASS
GN001-511 |  |  | 黑体模式测量结果显示时背光 | 高 | 温度计已进入黑体模式 |  | 测量结果显示时 | 不同年龄分段对应不同的背光 | PASS
GN001-512 |  |  | 黑体模式进入记忆查看时背光 | 高 | 温度计已进入黑体模式 |  | 进入记忆时 | 亮绿色背光 | NA | 黑体模式下记忆查看只能通过关机状态进入
GN001-513 |  |  | 黑体模式查看记忆时背光 | 高 | 温度计已进入黑体模式 |  | 查看记忆时 | 黑体模式下测得的温度，无论温度值为多少，一律显示为绿色背光；用户模式下测得的温度，根据测量温度的范围来确定显示 | NA | 黑体模式下记忆查看只能通过关机状态进入
GN001-514 |  | 生产模式下背光 | 进入生产模式时背光 | 高 |  |  | 进入生产模式时 | 背光不点亮 | PASS
GN001-515 |  |  | 生产模式测量就绪状态背光 | 高 | 温度计已进入生产模式 | 温度计处于生产模式时，在以下状态查看温度计背光颜色 | 测量就绪状态 | 绿色背光 | PASS | 进入生产模式时点亮，显示结果后测量就绪不点亮，显示“---”测量就绪状态时绿色背光点亮
GN001-516 |  |  | 生产模式测量时背光 | 高 | 温度计已进入生产模式 |  | 测量时 | 背光不点亮 | PASS
GN001-517 |  |  | 生产模式测量结果显示时背光 | 高 | 温度计已进入生产模式 |  | 测量结果显示时 | 生产模式测量结果显示时，背光不点亮 | PASS
GN001-518 |  |  | 生产模式进入记忆查看时背光 | 高 | 温度计已进入生产模式 |  | 进入记忆时 | 亮绿色背光 | PASS
GN001-519 |  |  | 生产模式查看记忆时背光 | 高 | 温度计已进入生产模式 |  | 查看记忆时 | 绿色背光 | PASS
GN001-520 |  | 自动背光时间 | 显示结果时的自动背光时间 | 高 | 温度计正常上电 | 耳、额温计处于以下状态时，确认背光点亮时间 | 显示结果时 | 显示结果时自动背光点亮时间15秒 | PASS
GN001-521 |  |  | 显示记忆时的自动背光时间 | 高 | 温度计正常上电 |  | 查看记忆时 | 查看记忆值时自动背光时间15秒 | PASS
GN001-522 |  |  | 测量就绪状态的自动背光时间 |  |  |  | 测量就绪状态 | 自动背光时间15秒 | PASS

## 性能测试用例
额温计性能测试项及测试标准
序号 | 性能测试项 | 测试标准 | 测试仪器 | 测试步骤 | 测试结果
1 | 使用环境生产模式精准度测试 | 操作环境16℃、25℃、34℃环境下 目标温度37℃、41℃：±0.3℃ （±0.5℉）； | 水浴式黑体辐射源、高精度数字温度计、温湿度计 | 1.所有设备已校准复测通过 2.将恒温房和恒温恒湿箱设置为温度分别为16℃，设备放置在恒温房内恒温至少半小时以上； 3.将耳、额温计取出 4.按水浴黑体温度设定为：37℃，用高精度表校验，待其温度稳定不变； 5.将耳、额温计开机进入生产模式，对准黑体辐射源进行测量，总共需重复进行3次测量，并记录数据； 6.重复3-5步骤完成水浴黑体温度41.00℃的测试； 7.重复2-6步骤完成其他25°C、34°C环境温度条件测试； 8.汇总全部数据，给出测试结论。
2 | 使用环境黑体模式精准度测试 | 操作环境16℃、25℃、34℃环境下 目标温度37℃、41℃：±0.3℃ （±0.5℉）； | 水浴式黑体辐射源、高精度数字温度计、温湿度计 | 1.所有设备已校准复测通过 2.将恒温房和恒温恒湿箱设置为温度分别为16℃，设备放置在恒温房内恒温至少半小时以上； 3.将耳、额温计取出 4.按水浴黑体温度设定为：37℃，用高精度表校验，待其温度稳定不变； 5.将耳、额温计开机进入黑体模式，对准黑体辐射源进行测量，总共需重复进行3次测量，并记录数据； 6.重复3-5步骤完成水浴黑体温度41.00℃的测试； 7.重复2-6步骤完成其他25°C、34°C环境温度条件测试； 8.汇总全部数据，给出测试结论。
3 | 使用环境耳温模式精准度测试 | 操作环境16℃、25℃、34℃环境下 目标温度37℃、41℃：±0.3℃ （±0.5℉）； | 水浴式黑体辐射源、高精度数字温度计、温湿度计 | 1.所有设备已校准复测通过 2.将恒温房和恒温恒湿箱设置为温度分别为16℃，设备放置在恒温房内恒温至少半小时以上； 3.将耳、额温计取出 4.按水浴黑体温度设定为：37℃，用高精度表校验，待其温度稳定不变； 5.将耳、额温计开机进入耳温模式，对准黑体辐射源进行测量，总共需重复进行3次测量，并记录数据； 6.重复3-5步骤完成水浴黑体温度41.00℃的测试； 7.重复2-6步骤完成其他25°C、34°C环境温度条件测试； 8.汇总全部数据，给出测试结论。

## 功耗
功耗 | 版本型号 | ET2126
| 关机功耗 | 15uA
| 开机静态功耗 | 2.65mA
| 开机最大测量功耗 | 20.1mA
低电量 | 第一级＜2.70V 第二级＜2.60V